梓潼县人民医院

医疗设备一批

竞

争

性

谈

判

文

件

采购人：梓潼县人民医院

日  期 ： 2020年8月

一、项目基本情况

1、采购人：梓潼县人民医院

2、项目名称：“医疗设备一批”

3、采购内容：详见技术参数。

4、项目预算（人民币）：包一1.3万元；包二2.7万元；包三4.2万元；包四4.3万元；包五5万元；包六4万元；包七6万元。

二、供应商必须具备的资格条件

注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本、机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照及中华人民共和国医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证相关资质。

三、质量要求：符合国家、行业标准。

四、响应文件递交时间及地点：

1.响应文件（密封）递交截止时间：2020年9月9日15:00（北京时间）

2.递交地点：梓潼县人民医院办公楼二楼会议室。

五、成交方式

进行两轮谈判，货物参数符合《招标文件》参数，质量符合国家、行业标准，最低报价成交原则。

六、成交通知书的发放

采购人向成交单位并发出成交通知书，成交单位应在7个工作日内与采购人签订合同。

七、联系方式：

采 购 人：梓潼县人民医院

地    址：梓潼县文昌镇金牛路中段200号

联 系 人：李文

联系电话：13981176520

响应文件格式

梓潼县人民医院

医疗设备一批

响

应

文

件

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2020年     月    日

# 目  录

一、营业执照副本复印件及相关资质复印件

二、报价函

三、法定代表人（负责人）身份证明书

四、法定代表人（负责人）授权委托书

五、承诺书

六、技术参数响应表

# 一、营业执照副本复印件及相关资质复印件盖鲜章

# 二、报 价 函

致：梓潼县人民医院

1.根据已收到“医疗设备一批”谈判文件，决定参加贵院组织的本项目谈判采购。

2.我方完全同意自行承担为谈判过程中所发生的一切费用。本项目总报价为人民币     万元（大写：       ）

3.我方完全理解并接受采购人采取的最低价成交方式。

4.我方同意所递交的响应文件在谈判有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将接受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，成交通知书和我方的响应文件将构成约束我们双方的合同。

6. 我方接受谈判文件中的所有条件。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：    （签字或盖章）

2020年  月  日

# 三、法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

法定地址：

成立时间：          年      月       日

经营期限：

姓    名：            性别：         年龄：

身份证号码：                    职务：          系    （谈判供应商单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）身份证复印件盖鲜章

谈判供应商：                （盖章）

日期：2020 年     月     日

## 四、法定代表人（负责人）授权委托书

致：梓潼县人民医院

本授权委托书声明：我      （法定人代表（负责人）姓名）系              （谈判供应商人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）被授权代理人身份证号码：                 ，为我单位代理人，参加梓潼县人民医院的谈判活动，代理人在谈判、成交、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

附件：委托代理人身份证复印件（盖公章）

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字）

委托代理人：                    （签字）

日       期：         年       月      日

注：法定代表人（负责人）亲自参加谈判活动则不需提供授权委托书。

五、承诺书

致：梓潼县人民医院

一、我公司作为本次采购项目的谈判供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次谈判活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的谈判活动的行为。

四、在参加本次谈判活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：          （签字或盖章）

2020年   月   日

六、技术参数响应表

第    包

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件 要求 | 报价产品品牌、型号 | 报价产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2020年     月    日

附件：技术参数要求

包一、镍钛根管治疗马达

1、电  源：两种电源模式（使用可充电电池或常规交流电源）

2、转速范围： 250 rpm—1000 rpm（每档10 rpm）

3、扭矩范围： 0.2 Ncm—4.1 Ncm（可调40档，每档0.1Ncm）

4、程  序：预设7种镍钛系统程序（往复模式:Reciprroc、WaveOne顺时针模式：Mtwo、 FlexMaster、Gates Glidden 、ProTaper、 K3），15个可供医生自设程序，可手动设置每个程序的扭矩及转速，超出设置，将发出报警声

5、主机可进行系统升级

6、转  向：360度旋转、往复运动、可选择锉的旋转方向（正、反转）

7、屏幕显示：转速、扭矩、正反转方向、程序模式、自动反向模式、电量

8、开关控制：机身带开关按钮，配置脚踏开关接口

9、保护功能：马达超过预先设定的扭矩时有三种保护功能可选择1.逆时针旋转后再顺时针旋转；2.逆时针旋转；3. 急停，逆时针旋转后再顺时针旋转

10、手机消毒功能：能在134度情况下进行消毒杀菌

11、配   置：6:1减速机头1支、主机1台、马达连接线1条、充电器1套、注油嘴1个、脚踏开关1个

用于根管治疗，适用于往复回旋镍钛系统和传统连续旋转镍钛系统。

注：一台，国产，预算1.3万元

包二、热牙胶充填系统

一、主机部分

1.1     可设置温度、牙胶流量、声音大小

*1.2     360度灵敏开关直接控制（非枪筒式设计）

*1.3     回填手柄机头部位由马达驱动，牙胶回填均匀可控。并可清楚显示牙胶剩余量

*1.4     带牙髓活性测试功能

1.5     携热手柄可瞬间升温至工作温度并可在极短时间内降温到正常温度

1.6     二合一设计方便临床操作，节约椅旁空间

1.7     电  源：常规交流电源

二、手柄部分

2.1     携热加压温度范围： 100~400°C

2.2     充填温度范围： 60~200°C

2.3     充填流速： 20%-100%

2.4     加压手柄最大连续加热时间： 200℃以上：10  秒； 200℃或以下：15  秒；活力测试模式下：1 分钟。

2.5     三种型号携热加压头：小号（黑色 ISO 40/.03）；中号（黄色 ISO 50/.05）；大号（蓝色 ISO 60/.06）

二、附件

*3.1     独立牙胶子弹式设计避免交叉感染

*3.2      银合金材质的牙胶输送针头可按使用角度任意预弯3.3     随附各种操作配件（各型号携热加压头、活力测试尖、垂直加压器、牙胶子弹20G/10支、牙胶子弹23G/10支）可直接使用

注：一台，国产，预算2.7万元

包三、神经肌肉电刺激仪

1、嵌入式计算机系统、医用隔离电源（4000V隔离安全标准）

2、嵌入式彩色液晶显示器

3、内置扬声器

★4、EMG放大器灵敏度：2～1000μV

5、刺激波形：方波

6、输出电流：0mA～50mA可调，恒流且安全锁定；

7、刺激频率：1Hz～250Hz

8、脉冲宽度：50～600μs

9、最大刺激持续时间：60S

10、便携式设计，占用空间小

11、多媒体语音系统

12、支持人工外触发功能

13、具有自动检测、自动报警功能

★14、六种治疗模式，包括：

（1）PBF1、PBF2模式（小肌群，大肌群）

（2）NBF模式（多媒体生物反馈）

（3）TENS1模式（感觉型障碍及神经促通治疗）

（4）TENS2模式

（5）ESFN（小脑顶核仿生电刺激，又称脑循环治疗）

15、可通过NBF模式分析表面肌电峰值、平均值及面积，方便对训练过程效果进行观察及评估

16、训练中采用柱状图指引，以0-200分级表达，增加训练者参与的趣味性

17、治疗过程包括休息、用力、刺激、维持（功能位）四种状态构成的“闭环”显示及治疗过程的时间进度条，使整个治疗过程更加目标化

18、支持处方预置及后台设置系统，可避免仪器使用中的误操作

19、尺寸：340(L)*240(W)*90(H)mm

20、重量：2.5Kg以下

注：一台，国产，预算4.2万元

包四、手持吞咽神经肌肉低频电刺激仪

1、嵌入式电脑系统，USB通讯接口

2、液晶显示屏，能从台式吞咽工作站通过USB线下载处方，构成“1+X”工作模式

3、N刺激部分：

3.1一路N刺激；

3.2输出电流强度：0～50mA；

3.3频率：60Hz～100Hz；

3.4脉宽300us

4、M刺激部分：

4.1一路M刺激；

4.2输出电流强度：0～15mA；

4.3频率：0.2 Hz～0.36 Hz；

4.4脉宽：50～500ms

5、治疗时间：20分钟

6、最大电压：135V

7、阻抗测量：具有输出保护功能，能进行阻抗测量（正常、异常），异常时（短路或开路时）停止刺激输出，并作出状态提示

8、主要技术及临床应用：

8.1神经肌肉电刺激技术，满足临床不同的患者需要（真假性球麻痹）；

★8.2专利的失神经刺激及保护技术，使治疗更安全

9、手持式设计，方便携带与使用

10、所有刺激输出时，动态提示，结合休息、刺激循环输出，可避免适应性及疲劳效应

11、工作模式包括：自动模式、触发模式

12、治疗过程中，参数自动锁定保护，可防止随意或误操作的风险

13、每次启动系统治疗，所有输出强度均自动置于0位置，只有在启动工作状态下才可以调节电流强度大小

14、通用USB数据线进行充电，电池容量1200mAh以上，连续使用时间6个小时以上

15、尺寸：128(L)*78(W)*29(H)mm

16、整机净重： 0.15 Kg

注：一台，国产，预算4.3万元

包五、睡眠记录仪

一、硬件技术要求、产品特点

●一键式操作

★●智能检测传感器佩戴是否正确

★●声光报警提示传感器异常

●实时指示对应传感器通道的信号强度

●外观精致、体积小巧、佩戴轻便

●支持7通道数据采集

●采用全球通用的欧洲数据格式EDF/EDF+储存

●操作简单，从数据获取到打印分析报告自动完成

●分析多达32项睡眠指标，包括：睡眠时间，平均呼吸频率，心率，打鼾指数，氧减指数，呼吸暂停/低通气指数（AHI）及睡姿等。

●能够区分阻塞式呼吸暂停（OA）、中枢式呼吸暂停（CA）及混合性呼吸暂停（MA）

●用户可以灵活设置分析参数，得到更适合的分析结果

●以颜色区分不同睡眠时间，简单直观

●用户可以交互修改睡眠事件的类型和时间范围

★●自动生成分析报告，以颜色标注分析结果

二、技术参数

尺寸 85*59.5*18mm

重量 74g（包含2*AAA电池），52g（不含电池）

电源 2节AAA碱性电池

功耗 <60mA

采集通道 支持7通道数据采集

AD分辨率 12bits

通信方式 通过USB与上层软件ESA-100通信，并可作为普通U盘操作

显示 双色LED指示灯

数据存储 4GTF卡，在不删除数据的情况下可记录长达70*24小时数据

文件格式 FAT32文件系统，支持欧洲文件格式（EDF/EDF+）

其他 支持实时时钟，实时时钟电池可持续使用3年以上

7通道数据参数

呼吸气流 带宽 0.05Hz-5Hz

采样率 50Hz

胸式呼吸 带宽 0.05Hz-5Hz

采样率 50Hz

腹式呼吸 带宽 0.05Hz-5Hz

采样率 50Hz

鼾声 带宽 10Hz-70Hz

采样率 200Hz

体位 采样率 1Hz

支持6种体位方式

血氧 采样率 1Hz

85%-99%，绝对误差≤±2%

70%-85%，绝对误差≤±3%

脉率 采样率 1Hz

范围 30bpm-250bpm

精度 ±2bpm或2%中较大者

注：一台，国产，预算5万元

包六、肌松监测仪

1、3.5寸 高分辨率彩色显示屏。

2、TOF、T1、STS、DBS、PTC 多种肌松监测方式。

3、外形小巧精致，易于放置与携带。

4、最佳刺激电流自动校准功能。

▲5、采用压电膜片监测原理，指套方式高灵敏度肌松监测传感器，不受体位限制，自动复位，无需定期校准，使用简单方便。

▲6、趋势图显示，清晰直观了解肌松变化趋势。

▲7、柱状图显示，直观反映T1-T4的强度值。

8、趋势图事件标记功能。

9、设定上限报警提示，提示肌松药物追加。

注：一台，国产，预算4万元

包七、输液加温设备技术参数

单通道输血输液加温器

一．技术参数要求

＊1、主机结构：主体尺寸不大于9cm（宽）×20cm（高）×9cm（厚），可单手抓握，方便

护士使用

2、加热模式：全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用；

3、温度可调范围： 33℃-41℃，连续可调，增率0.1℃，控温精度为0.1℃；

4、显示屏：微电脑PID闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏，尺寸≥40*90mm；

＊5、按键：轻触按键，操作可靠，非触摸屏，避免误操作

6、屏幕监测数据至少包括：加热时间，设定温度，加热温度，故障信息；

＊7、消耗配件：无需任何消耗配件，节约使用成本；

8、安全控制：系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常；

＊9、超温断电保护：超过42℃系统声光报警自动停止加热；

＊10、低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温；

11、预热时间：从20℃-36℃小于2分钟；

12、加热管结构：插拔式加热管，柔性结构，集成4组发热丝，两组独立温度传感器；

13、加热管道：长度≥1.4米，包括内径3.5-5mm或6-7mm两种规格；

14、电气安全保护类别：I类；

15、电气安全保护级别：BF型，防除颤保护；

16、防潮保护级别：IPX2

17、工作方式：连续运行；

18、电气安全：符合GB9706.1-2007标准要求；

19、电磁兼容：符合YY0505-2012标准要求；

20、电源：a.c.100-240V/50-60Hz；

21、输入功率：≥120VA（伏安）；

22、重量：小于1.2kg；

23、产品提供有效期内注册证以及医疗器械注册检验报告；

＊24、加温管路扩口≥22度宽口设计，符合护理安装和感控要求。（提供图片证明）                                                                                                    ＊25、产品上市时间超过3年。提供近三年每年的三甲医院成交合同各2份证明。

二．配置要求

1.加温器主机 1台

2.插拔式加热管 1条

3.加热管夹子 1套

4.操作指南 1份

5.合格证 1份

6.保修卡 1份

7.使用说明书 1本

注：两台，国产，预算3万元/台，两台6万元。