梓潼县人民医院

医疗设备一批

竞

争

性

谈

判

文

件

采购人：梓潼县人民医院

日  期 ： 2020年9月

一、项目基本情况

1、采购人：梓潼县人民医院

2、项目名称：“医疗设备一批”

3、采购内容：详见技术参数。

4、项目预算（人民币）：包一5万元；包二4万元；包三3.5万元；包四3.5万元；包五2.3万元；包六7万元。

二、供应商必须具备的资格条件

注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本、机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照及中华人民共和国医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证相关资质。

三、质量要求：符合国家、行业标准。

四、响应文件递交时间及地点：

1.响应文件（密封）递交截止时间：2020年9月29日15:00（北京时间）

2.递交地点：梓潼县人民医院办公楼二楼会议室。

五、成交方式

进行两轮谈判，货物参数符合《招标文件》参数，质量符合国家、行业标准，最低报价成交原则。

六、成交通知书的发放

采购人向成交单位并发出成交通知书，成交单位应在7个工作日内与采购人签订合同。

七、联系方式：

采 购 人：梓潼县人民医院

地    址：梓潼县文昌镇金牛路中段200号

联 系 人：李文

联系电话：13981176520

响应文件格式

梓潼县人民医院

医疗设备一批

响

应

文

件

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2020年     月    日

# 目  录

一、营业执照副本复印件及相关资质复印件

二、报价函

三、法定代表人（负责人）身份证明书

四、法定代表人（负责人）授权委托书

五、承诺书

六、技术参数响应表

# 一、营业执照副本复印件及相关资质复印件盖鲜章

# 二、报 价 函

致：梓潼县人民医院

1.根据已收到“医疗设备一批”谈判文件，决定参加贵院组织的本项目谈判采购。

2.我方完全同意自行承担为谈判过程中所发生的一切费用。本项目总报价为人民币     万元（大写：       ）

3.我方完全理解并接受采购人采取的最低价成交方式。

4.我方同意所递交的响应文件在谈判有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将接受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，成交通知书和我方的响应文件将构成约束我们双方的合同。

6. 我方接受谈判文件中的所有条件。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：    （签字或盖章）

2020年  月  日

# 三、法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

法定地址：

成立时间：          年      月       日

经营期限：

姓    名：            性别：         年龄：

身份证号码：                    职务：          系    （谈判供应商单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）身份证复印件盖鲜章

谈判供应商：                （盖章）

日期：2020 年     月     日

## 四、法定代表人（负责人）授权委托书

致：梓潼县人民医院

本授权委托书声明：我      （法定人代表（负责人）姓名）系              （谈判供应商人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）被授权代理人身份证号码：                 ，为我单位代理人，参加梓潼县人民医院的谈判活动，代理人在谈判、成交、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

附件：委托代理人身份证复印件（盖公章）

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字）

委托代理人：                    （签字）

日       期：         年       月      日

注：法定代表人（负责人）亲自参加谈判活动则不需提供授权委托书。

五、承诺书

致：梓潼县人民医院

一、我公司作为本次采购项目的谈判供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次谈判活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的谈判活动的行为。

四、在参加本次谈判活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：          （签字或盖章）

2020年   月   日

六、技术参数响应表

第    包

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件 要求 | 报价产品品牌、型号 | 报价产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2020年     月    日

附件：技术参数要求

包一、睡眠记录仪

一、硬件技术要求、产品特点

●一键式操作

★●智能检测传感器佩戴是否正确

★●声光报警提示传感器异常

●实时指示对应传感器通道的信号强度

●外观精致、体积小巧、佩戴轻便

●支持7通道数据采集

●采用全球通用的欧洲数据格式EDF/EDF+储存

●操作简单，从数据获取到打印分析报告自动完成

●分析多达32项睡眠指标，包括：睡眠时间，平均呼吸频率，心率，打鼾指数，氧减指数，呼吸暂停/低通气指数（AHI）及睡姿等。

●能够区分阻塞式呼吸暂停（OA）、中枢式呼吸暂停（CA）及混合性呼吸暂停（MA）

●用户可以灵活设置分析参数，得到更适合的分析结果

●以颜色区分不同睡眠时间，简单直观

●用户可以交互修改睡眠事件的类型和时间范围

★●自动生成分析报告，以颜色标注分析结果

二、技术参数

尺寸 85*59.5*18mm

重量 74g（包含2*AAA电池），52g（不含电池）

电源 2节AAA碱性电池

功耗 <60mA

采集通道 支持7通道数据采集

AD分辨率 12bits

通信方式 通过USB与上层软件ESA-100通信，并可作为普通U盘操作

显示 双色LED指示灯

数据存储 4GTF卡，在不删除数据的情况下可记录长达70*24小时数据

文件格式 FAT32文件系统，支持欧洲文件格式（EDF/EDF+）

其他 支持实时时钟，实时时钟电池可持续使用3年以上

7通道数据参数

呼吸气流 带宽 0.05Hz-5Hz

采样率 50Hz

胸式呼吸 带宽 0.05Hz-5Hz

采样率 50Hz

腹式呼吸 带宽 0.05Hz-5Hz

采样率 50Hz

鼾声 带宽 10Hz-70Hz

采样率 200Hz

体位 采样率 1Hz

支持6种体位方式

血氧 采样率 1Hz

85%-99%，绝对误差≤±2%

70%-85%，绝对误差≤±3%

脉率 采样率 1Hz

范围 30bpm-250bpm

精度 ±2bpm或2%中较大者

注：一台，国产，预算5万元

包二、肌松监测仪

1、3.5寸 高分辨率彩色显示屏。

2、TOF、T1、STS、DBS、PTC 多种肌松监测方式。

3、外形小巧精致，易于放置与携带。

4、最佳刺激电流自动校准功能。

▲5、采用压电膜片监测原理，指套方式高灵敏度肌松监测传感器，不受体位限制，自动复位，无需定期校准，使用简单方便。

▲6、趋势图显示，清晰直观了解肌松变化趋势。

▲7、柱状图显示，直观反映T1-T4的强度值。

8、趋势图事件标记功能。

9、设定上限报警提示，提示肌松药物追加。

注：一台，国产，预算4万元

包三、腰椎牵引床技术参数

数量：1台，国产（预算价格35000.00元/台）

1.由力量传感器控制、牵引力自动补偿功能

2.微电脑设置牵引时间和牵引力、旋转角度等治疗参数

3.可水平牵引也可三维牵引、

4.可持续、间歇、阶梯式牵引

5.有急退键和病人手持急退开关

6.多角度牵引

7.带有滑轮方便转移

包四、磁振热治疗仪技术参数

数量：1台；国产（预算价格35000.00元/台）

1.双通道且每个通道能独立治疗

2.带有滑轮方便转移

3.采用磁场、振动、温热三种物理因子、同步治疗

4.采用低频率、高场强的脉冲磁场

5.不同形状的输出导子适用不同的部位

6.两种振动模式适合于不同需求

7.温度设为高中低三档

#### 包五、TCI型医用注射泵技术参数

数量：1台；国产（预算价格23000.00元/台）

一、功能特点

1、*内置得普利麻TCI模块，使用进口Marsh模型。

2、可自动识别20、50ml注射器。

3、可以使用两个注射器，同时注射两种药物。

4、彩色液晶显示屏幕，可显示药物浓度曲线。

5、具有血浆靶控、效应室靶控、恒速、药物库四种输注模式。

6、*可以靶控输注的药物有：异丙酚、咪唑安定、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼、罗库溴胺、阿曲库胺、维库溴胺、依托咪酯、氯胺酮。

7、具有靶浓度与剂量换算功能。

8、内置右美托咪定药物方案。

9、*有定时诱导功能，诱导时间可以根据病人状况设定。

10、*具有优化TCI（OTCI）功能，解决个体化差异和术前用药问题。

11、可预测苏醒时间。

12、恒速输注功能可选择速度单位有: ml/h;ug/kg/min;ug/kg/h; mg/kg/min; mg/kg/h;mg/h; ug/h。

13、压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。

14、交直流电两用，方便病人转运。

二、性能参数

1、输注速度范围：输注速度在0.1ml/h至10ml/h之间时，最小步进为0.1ml /h；输注速度在10 ml/h至100ml/h之间时，最小步进为1ml/h；输注速度在100 ml/h至1200ml/h之间时，最小步进为10ml/h。

20ml注射器  0.1- 600ml/h

50ml注射器  0.1- 1200ml/h

2、预设输注总量范围：最小步进：1ml。

20ml注射器  1ml-20ml

50ml注射器  1ml-60ml

3、快速输注速度范围：步进：100ml/h。

20ml注射器  100-400ml/h

50ml注射器  100-600ml/h

4、输注速度的最大误差 ：不大于±3%。

5、丸剂量：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml可选。

6、阻塞压力报警阈值：   高：800±200毫米汞柱

中：500±100毫米汞柱

低：300±100毫米汞柱

7、报警类型：外接电源掉电报警、备用电池欠压报警、 注射器推空／管道阻塞报警、注射器脱落报警、注射预设量完毕报警、药物将尽报警、运行提示报警。

8、12v锂离子电池充电10h后， 中速输注连续工作时间大于2h。

包六、电子可视喉镜参数

数量：2台；国产（预算价格35000.00元/台，总计70000元）

适用范围：供临床挑起患者会厌部暴露声门，指引医护人员准确进行气道插管供麻醉或急救用，也可用于口腔内诊察、治疗。

- ≥3.5英寸触摸屏，更好的使用体验；

- 显示器转动角度：前后转动最大角度大于等于140°±10°，左右转动最大角度大于等于270°±10°；

- 空间分辨率：≥6.5 lp/mm（线对/毫米）；

- 色彩还原能力：≥4级(即4分)；

- 景深：10-80mm；

- 视场角：≥60°；

- 视向角：0°±10°；

- 光照强度：≥600lx；

- 光源色温：≥5000K；

- 手柄插入部：圆弧半径：75mm±5%，误差：±5%；

- 支持自动白平衡调节，显示屏亮度可调，LED亮度可调，满足不同环境下使用；

- 喉镜主机可适配≥5种型号窥视片，满足不同人群和张口度需求；

- 支持即时防雾；

- 摄像头像素：≥960*640pixel；

- 人体工程学手柄设计，握持舒适；

- 具有拍照、录像功能，及其浏览回放功能，存储容量8G；

- 全机身防尘防水等级：≥IP66（尘密，防强烈喷水）；

- 锂电池续航时间：使用充满电的新电池开机后的工作时间≥4小时

- 智能待机设计，延长设备的工作时间。

- 锂电池充满电时间：关机条件下充电≤4小时

- 外形尺寸：191（H）×92（W）×112(D)mm

- 重量：≤0.25kg(含电池)