梓潼县人民医院

医疗设备一批

竞

争

性

谈

判

文

件

采购人：梓潼县人民医院

日  期 ： 2020年9月

一、项目基本情况

1、采购人：梓潼县人民医院

2、项目名称：“医疗设备一批”

3、采购内容：详见技术参数。

4、项目预算（人民币）：包一3.8万元；包二3.2万元；包三9.9万元；包四4.4万元；包五7.5万元；包六8万元。

二、供应商必须具备的资格条件

注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本、机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照及中华人民共和国医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证相关资质。

三、质量要求：符合国家、行业标准。

四、响应文件递交时间及地点：

1.响应文件（密封）递交截止时间：2020年10月13日15:00（北京时间）

2.递交地点：梓潼县人民医院办公楼二楼会议室。

五、成交方式

进行两轮谈判，货物参数符合《招标文件》参数，质量符合国家、行业标准，最低报价成交原则。

六、成交通知书的发放

采购人向成交单位并发出成交通知书，成交单位应在7个工作日内与采购人签订合同。

七、联系方式：

采 购 人：梓潼县人民医院

地    址：梓潼县文昌镇金牛路中段200号

联 系 人：李文

联系电话：13981176520

响应文件格式

梓潼县人民医院

医疗设备一批

响

应

文

件

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2020年     月    日

# 目  录

一、营业执照副本复印件及相关资质复印件

二、报价函

三、法定代表人（负责人）身份证明书

四、法定代表人（负责人）授权委托书

五、承诺书

六、技术参数响应表

# 一、营业执照副本复印件及相关资质复印件盖鲜章

# 二、报 价 函

致：梓潼县人民医院

1.根据已收到“医疗设备一批”谈判文件，决定参加贵院组织的本项目谈判采购。

2.我方完全同意自行承担为谈判过程中所发生的一切费用。本项目总报价为人民币     万元（大写：       ）

3.我方完全理解并接受采购人采取的最低价成交方式。

4.我方同意所递交的响应文件在谈判有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将接受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，成交通知书和我方的响应文件将构成约束我们双方的合同。

6. 我方接受谈判文件中的所有条件。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：    （签字或盖章）

2020年  月  日

# 三、法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

法定地址：

成立时间：          年      月       日

经营期限：

姓    名：            性别：         年龄：

身份证号码：                    职务：          系    （谈判供应商单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）身份证复印件盖鲜章

谈判供应商：                （盖章）

日期：2020 年     月     日

## 四、法定代表人（负责人）授权委托书

致：梓潼县人民医院

本授权委托书声明：我      （法定人代表（负责人）姓名）系              （谈判供应商人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）被授权代理人身份证号码：                 ，为我单位代理人，参加梓潼县人民医院的谈判活动，代理人在谈判、成交、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

附件：委托代理人身份证复印件（盖公章）

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字）

委托代理人：                    （签字）

日       期：         年       月      日

注：法定代表人（负责人）亲自参加谈判活动则不需提供授权委托书。

五、承诺书

致：梓潼县人民医院

一、我公司作为本次采购项目的谈判供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次谈判活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的谈判活动的行为。

四、在参加本次谈判活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：          （签字或盖章）

2020年   月   日

六、技术参数响应表

第    包

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件 要求 | 报价产品品牌、型号 | 报价产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2020年     月    日

附件：技术参数要求

包一、生物安全柜（双人）

- 一种安全性能优异的生物安全柜。

- 气流模式：达到30%外排，70%内循环要求。

- 产品执行标准:中华人民共和国医药行业标准 《YY 0569-2011》。

- 外箱体采用优质冷轧钢板，静电喷塑；操作区三侧采用不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用 10mm大圆角处理，便于清理。

- 标配两块ULPA超高效过滤器,针对0.12μm颗粒系可以达到99.999%截流效率，过滤膜材质采用无隔板硼硅酸盐玻璃纤维。

- 控制软件LCD液晶屏显示可显示工作区温度、气流流速、过滤膜使用寿命等系统参数，可调节各项参数设定，蓝色显示屏数字指示各项参数示值，密码修改程序设置，防止误操作，控制软件提供生物安全柜计算机软件著作权登记证书复印件。

- 独特的负压防泄漏设计，工作区四面负压包围，真正做到零泄露，确保操作区的洁净度。

- 风机自带电压波动补偿功能，具有阻力感应补偿功能，有效地延长超高效过滤器的使用寿命。

- 温度传感器：可实时检测并显示温度。

- 配备过滤器预失效和破损及阻塞报警技术，配备风机过载报警提示。

一种带有警报的生物安全柜，当移动玻璃门超过规定限高值（200mm）时，警示提醒用户。

- 具有紫外预约定时功能。

- 前窗一体化滑动移门，可任意定位，且能完全关闭以便杀菌。前窗玻璃门采用不低于6mm厚安全钢化玻璃。

- 前窗与杀菌灯连锁设计：当前窗开启时，杀菌灯熄灭。

- 具有因停电，死机状态数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

- 前吸入口采用回风无阻碍的设计,使人员在操作时有效防止逆流的形成，提高安全性。

- 10度倾斜设计，更符合人体工程学动力，使操作者更舒适。

柜内电源：防水插座设计，整机具有断电保护功能，让操作更加灵活方便。

技术参数：

| 洁净等级 | ISO 4级 |
| --- | --- |
| 过滤器级别/过滤效率 | HEPA：≥99.995%，@0.12μm |
| 下降风速 | 0.33±0.025m/s |
| 吸入口风速 | 0.53±0.025m/s |
| 噪 音 | ≤65dB |
| 振动半峰值 | ≤5μm |
| 电源/最大功耗 | AC 220V/50HZ |
| 生物安全人员保护 | 全部撞击式采样器采样数CFU≤10，狭缝式采样器采样数CFU≤5 |
| 产品保护 | 所有采样皿采样数CFU≤5 |
| 交叉污染保护 | 所有培养皿采样数CFU≤2 |
| 工作区尺寸 | 1300*520*640 mm |
| 装置外形尺寸 | 1465*760*2200 mm |
| 前窗操作口限高标称值 | 200mm |
| 前窗操作口限低标称值 | 160mm |
| 日光灯/紫外灯规格及数量 | 30W*②/18W*① |
| 光照度 | ≥900LX |
| 重量 | ≤270kg |
| 适用人数 | 1-2人 |
| 结构 | 箱体优质冷轧钢板粉末喷涂，工作区：304不锈钢结构 |

注：一台，国产，预算3.8万元

包二、生物安全柜（单人）

- 一种安全性能优异的生物安全柜。

- 气流模式：达到30%外排，70%内循环要求。

- 产品执行标准:中华人民共和国医药行业标准 《YY 0569-2011》。

- 外箱体采用优质冷轧钢板，静电喷塑；操作区三侧采用不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用 10mm大圆角处理，便于清理。

- 标配两块ULPA超高效过滤器,针对0.12μm颗粒系可以达到99.999%截流效率，过滤膜材质采用无隔板硼硅酸盐玻璃纤维。

- 控制软件LCD液晶屏显示可显示工作区温度、气流流速、过滤膜使用寿命等系统参数，可调节各项参数设定，蓝色显示屏数字指示各项参数示值，密码修改程序设置，防止误操作，控制软件提供生物安全柜计算机软件著作权登记证书复印件。

- 独特的负压防泄漏设计，工作区四面负压包围，真正做到零泄露，确保操作区的洁净度。

- 风机自带电压波动补偿功能，具有阻力感应补偿功能，有效地延长超高效过滤器的使用寿命。

- 温度传感器：可实时检测并显示温度。

- 配备过滤器预失效和破损及阻塞报警技术，配备风机过载报警提示。

一种带有警报的生物安全柜，当移动玻璃门超过规定限高值（200mm）时，警示提醒用户。

- 具有紫外预约定时功能。

- 前窗一体化滑动移门，可任意定位，且能完全关闭以便杀菌。前窗玻璃门采用不低于6mm厚安全钢化玻璃。

- 前窗与杀菌灯连锁设计：当前窗开启时，杀菌灯熄灭。

- 具有因停电，死机状态数据丢失而保护的参数记忆，来电恢复功能。

- 前吸入口采用回风无阻碍的设计,使人员在操作时有效防止逆流的形成，提高安全性。

- 10度倾斜设计，更符合人体工程学动力，使操作者更舒适。

- 柜内电源：防水插座设计，整机具有断电保护功能，让操作更加灵活方便。

技术参数：

| 洁净等级 | ISO 4级 |
| --- | --- |
| 过滤器级别/过滤效率 | HEPA：≥99.995%，@0.12μm |
| 下降风速 | 0.33±0.025m/s |
| 吸入口风速 | 0.53±0.025m/s |
| 噪 音 | ≤65dB |
| 振动半峰值 | ≤5μm（rms） |
| 电源/最大功耗 | AC 220V/50HZ |
| 生物安全人员保护 | 全部撞击式采样器采样数CFU≤10，狭缝式采样器采样数CFU≤5 |
| 产品保护 | 所有采样皿采样数CFU≤5 |
| 交叉污染保护 | 所有培养皿采样数CFU≤2 |
| 工作区尺寸 | 1000*520*640 mm |
| 装置外形尺寸 | 1165*760*2200 mm |
| 前窗操作口限高标称值 | 200mm |
| 前窗操作口限低标称值 | 160mm |
| 日光灯/紫外灯规格及数量 | 20W*②/18W*① |
| 光照度 | ≥900LX |
| 重量 | ≤230kg |
| 适用人数 | 1人 |
| 结构 | 箱体优质冷轧钢板粉末喷涂，工作区：304不锈钢结构 |

注：一台，国产，预算3.2万元

包三、床旁监护仪

1：整机要求：

1.1、一体化便携监护仪，配置提手,紧凑便携。

★1.2、整机屏幕尺寸范围要求：≥10英寸。

★1.3、主机屏幕类型：彩色电容触摸屏，高分辨率达1280*800像素。

1.4、整机无风扇设计。

1.5、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。单块锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

★1.6、安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.7、监护仪设计使用年限≥8年。

1.8、产品通过国家三类注册。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

★2.2、心电监护支持HR，ST段分析，心律失常分析和QT/QTc连续实时监测，适用于新生儿。

2.3、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。

2.4、支持提供过去24小时心电概览报告查看，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.5、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于新生儿。

2.6、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.7、配置无创血压测量，适用于新生儿。

2.8、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，满足临床应用。

2.9、配置辅助静脉穿刺功能。

3：系统功能：

★3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、 支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.3、支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.4、支持≥1000组NIBP测量结果

3.5、支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板回顾

3.6、支持48小时所有参数的全息波形的存储与回顾功能

3.7、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.8、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

★3.9、升级可配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分）或者NEWS 2（英国早期预警评分2），可支持EWS评分动态刷新功能。

★3.10、提供计时器功能，支持开始计时，清除计时和设置功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

★3.11、动态趋势界面可支持统计24小时内心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.12、提供GCS患者昏迷评分工具，满足护理人员在床旁对于患者意识快速评估的需要。

注：五台，国产，预算1.98万元/台，五台9.9万元。

包四、床单位臭氧消毒机

一、主要功能：

1、*选用炭纤维环氧树脂材料独立开模成型，抗阻燃性强。纯手工打造，工艺精致，线条流畅、移动方便、不占用空间，符合人体工程学设计，外观以可爱的动物造型设计；

2、*双通道双路输出，可单路通道或双路通道进行处理；

3、采用高频陶瓷放电发生器，纯度高降低物理吸附作用的影响，安全可靠、消毒能力强，消毒效果稳定；

4、内置空气过滤、干燥系统，氮氧化物低，发生器使用寿命长；

5、三档定时运行模式，一键式操作更简便；

6、医用专用静音脚轮，配置万向二个和定向一个，带刹车片，单手移动方便，安全系数高；

7、*臭氧输出管出气嘴选用不锈钢材质，耐腐蚀，无耗材投入；

8、*消毒床罩接气嘴采用高密度聚乙烯树脂，化学稳定性好，耐磨、耐寒、韧性好、耐腐蚀使用寿命长。

二、主要技术参数：

1、外观尺寸：41cm×31cm×89cm

2、额定电压：AC 220V±22V

3、额定频率：50Hz±1Hz

4、功率：≤200W

5、*臭氧浓度：≥1600mg/m3

6、臭氧产量： 5000mg/h

7、消毒时间：60min、90min、120min三档可任选

8、臭氧泄漏量：＜0.16mg/m3

9、臭氧还原时间：≥30min

10、*标配：消毒袋1：50、消毒床罩1：100

11、安全防护分类：I类B型设备

三、其它：

1、提供消毒产品卫生安全评价报告

2、提供保修期12个月

注：两台，国产，预算2.2万元/台，两台4.4万元。

包五、内镜清洗工作站

1. 功能与技术要求

★1.1 台面、洗消槽及功能背板的选材：台面、洗消槽及功能背板都采用ABS材料，采用塑胶模具一体成型，该材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，表面光洁易清洗，细菌附着率极低，对内镜无磨损。

1.2 台面、洗消槽及功能背板的设计：台面和清洗槽采用防泛水设计，清洗溅到台面的液体会全部流入下水道，台下柜门板采用有机玻璃钢板材质。

1.3 功能支架：功能支架为优质304不锈钢，下柜悬空200mm设计，不形成台下卫生死角，便于清扫，符合院感要求,整机加背板高度为1375mm。

★1.4 清洗槽及干燥台：根据场地方案订做尺寸，一体成型。

清洗槽：外观规格≧570mm*560mm*820mm；

槽内规格≧520mm*460mm*220mm；

干燥台：规格≧1500*560mm*820mm；

干燥台硅胶垫：规格≧1500*560mm。

★1.5 多功能自动灌流器：

①采用隐形设计，节省操作空间，有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤；

②模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成，方便快速维修；

③在初洗、清洗、末洗严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染；

④具有脉动注液、注气、吸引、计时四个功能，有效保证内镜洗消达标；

⑤为微电脑控制系统，各种数据可自行自由设定，体积小、运行稳定、快速；

⑥采用液晶中文显示触摸屏操作面板，一健启动，操作简单，安全可靠；

⑦快速插接头设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便自如，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散；

1.6 高压供水器：电压：DC 12V, 电流：3.5A，出水水压：0.4MPa，功率：36W  流量：5.0L/min  控制：水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特性，提供恒定高压力注水。

1.7水处理器：除菌型水处理器过滤精度为0.01μM，不锈钢材质，多层式渗透，净化过滤水质更保证内镜清洗安全，可采用反冲式维护清洗，无需更换滤芯。

1.8 专用空压机：供气压力：max0.75MPa  供气量：≥60L/min，储气量：≥28L，噪音≤60dB，电压：220V ，输出功率：600W，为内镜清洗工作持续提供纯净的压力空气来源。

1.9 中心气体处理器：气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。

★1.10 PP高压水、气枪：枪体外壳采用PP材质模具一次成型，内部采用POM材料。既能耐强酸、强碱的腐蚀，又不怕表面划伤；防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；重量小于90克，比金属材质的气枪减重80%以上，避免了无意中跌落给槽体造成损坏；操作手柄为手握式，非按钮式，有效的降低了工作中长时间操作的疲劳度；前端专用喷嘴能适用不同口径的内径接口。

1.11 给排水系统：给水系统采用：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，英国进口陶瓷阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304＃优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。

1.12 供气管路：采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，外径[7.9，8.1]mm，内径[5.4，5.65]mm，耐压15kg。

2.主要配置：

清洗槽：5

干燥台：1

干燥台硅胶垫：1

多功能自动灌流器：2

水处理器：1

高压供水器：1

专用空压机：1

中心气体处理系统：1

高压水、气枪：6

给排水系统：5

方槽盖：1

注：一台，国产，预算7.5万元。

包六、高档重症转运呼吸机

*1、符合EN 1789抗震防摔/RTCA DO-160G适航等转运认证标准

*2、气动电控型呼吸机，配备转运箱可手提可外挂转运床。

*3、标配常规通气模式：PCV, IPPV, S-IPPV高级通气模式BiLevel, CPAP+ASB, ,SIMV, PRVC及窒息后备通气NIV（所有有创模式皆可激活为无创模式）

*4、急救通气模式：婴儿、儿童、成人可一键快速切换，根据病人体重已预设不同通气参数

5、可实时监测：氧浓度/潮气量/分钟通气量/通气频率/自主呼吸频率/峰压/平台压/平均压/漏气量等。

6、防水等级:IPX4

*7、氧浓度实时监测不消耗氧气，氧浓度监测无需更换耗材。

*8、呼吸机重量小于5kg，中央一体式≥7英寸TFT彩色液晶显示屏，白天或夜晚显示模式可切换

9、具有NIV漏气补偿、流量多级可调的吸氧功能和压力范围为0~30mbar的内置式PEEP

10、潮气量 50~1999ml

*11、配理想身高算法辅助临床医生依据身高快速设定患者适宜潮气量

12、具有以下报警功能：气道压力过高/过低、分钟通气量过高/过低、高频通气、窒息、电量不足、漏气和气源压力不足等

13、电源：可充电锂电池，也可接入交流电或车载直流电

*14、具有USB升级维护接口

15、呼吸机集成中心供氧快速接口

16、吸气和呼气同步触发灵敏度均可多级可调

17、可通过手动和自动两种方式设置报警限值

18、可同时显示流量、气道压力两种波形

19、压力坡度和流量坡度均三级可调，两种流量变化波形可选，可设置平台比例时间

20、气源压力范围2.7~6巴

21、自主呼吸压力支持 0 ~ 30mbar

22、I:E为4:1 ~ 1:4

23、呼吸频率 0~60次/分

注：一台，国产，预算8万元。