梓潼县人民医院

医疗设备一批

竞

争

性

谈

判

文

件

采购人：梓潼县人民医院

日  期 ： 2020年10月

一、项目基本情况

1、采购人：梓潼县人民医院

2、项目名称：“医疗设备一批”

3、采购内容：详见技术参数。

4、项目预算（人民币）：包一3.7万元；包二8.5万元；包三3万元；包四5.5万元；包五2.3万元；包六3万元；包七3.2万元。

二、供应商必须具备的资格条件

注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本、机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照及中华人民共和国医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证相关资质。

三、质量要求：符合国家、行业标准。

四、响应文件递交时间及地点：

1.响应文件（密封）递交截止时间：2020年10月21日15:00（北京时间）

2.递交地点：梓潼县人民医院办公楼二楼会议室。

五、成交方式

进行两轮谈判，货物参数符合《招标文件》参数，质量符合国家、行业标准，最低报价成交原则。

六、成交通知书的发放

采购人向成交单位并发出成交通知书，成交单位应在7个工作日内与采购人签订合同。

七、联系方式：

采 购 人：梓潼县人民医院

地    址：梓潼县文昌镇金牛路中段200号

联 系 人：李文

联系电话：13981176520

响应文件格式

梓潼县人民医院

医疗设备一批

响

应

文

件

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2020年     月    日

# 目  录

一、营业执照副本复印件及相关资质复印件

二、报价函

三、法定代表人（负责人）身份证明书

四、法定代表人（负责人）授权委托书

五、承诺书

六、技术参数响应表

# 一、营业执照副本复印件及相关资质复印件盖鲜章

# 二、报 价 函

致：梓潼县人民医院

1.根据已收到“医疗设备一批”谈判文件，决定参加贵院组织的本项目谈判采购。

2.我方完全同意自行承担为谈判过程中所发生的一切费用。本项目总报价为人民币     万元（大写：       ）

3.我方完全理解并接受采购人采取的最低价成交方式。

4.我方同意所递交的响应文件在谈判有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将接受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，成交通知书和我方的响应文件将构成约束我们双方的合同。

6. 我方接受谈判文件中的所有条件。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：    （签字或盖章）

2020年  月  日

# 三、法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

法定地址：

成立时间：          年      月       日

经营期限：

姓    名：            性别：         年龄：

身份证号码：                    职务：          系    （谈判供应商单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）身份证复印件盖鲜章

谈判供应商：                （盖章）

日期：2020 年     月     日

## 四、法定代表人（负责人）授权委托书

致：梓潼县人民医院

本授权委托书声明：我      （法定人代表（负责人）姓名）系              （谈判供应商人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）被授权代理人身份证号码：                 ，为我单位代理人，参加梓潼县人民医院的谈判活动，代理人在谈判、成交、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

附件：委托代理人身份证复印件（盖公章）

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字）

委托代理人：                    （签字）

日       期：         年       月      日

注：法定代表人（负责人）亲自参加谈判活动则不需提供授权委托书。

五、承诺书

致：梓潼县人民医院

一、我公司作为本次采购项目的谈判供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次谈判活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的谈判活动的行为。

四、在参加本次谈判活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：          （签字或盖章）

2020年   月   日

六、技术参数响应表

第    包

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件 要求 | 报价产品品牌、型号 | 报价产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2020年     月    日

附件：技术参数要求

包一、移动式动静态空气消毒机

双模式：（动态：人机共存；静态臭氧模式：2500mg/h,人机不能共存）

功能配置：

★光催长效动态消毒，杀灭空气中的细菌、病毒、分解有害气体

紫外线长效动态消毒，杀灭空气中的细菌、病毒

臭氧静态消毒，杀灭空气中的细菌、病毒、消除异味和臭味

初效过滤器滤除粉尘、纤维

活性炭纤维净化器：吸附、分解有害气体及烟雾

负离子发生器：聚降除尘和补充室内负离子

换风方式：下进风，上出风模式

★程控：智能化微处理系统，按设置程序自动选择消毒模式，消毒时段，每日每种消毒模式可设置9个时间段,自动运行实现无人操作

★遥控：待机、消毒模式选择、风速、风向、定时、对时

手控：消毒模式选择、启停

累时：不同的消毒模式运行时间累计可达 70000小时

报警：机内紫外线强度衰减及故障自动报警，滤网清洁提示系统

记忆：电脑程序和时钟均有记忆功能，断电后复电重启，无需重新设置，机器按原设定程序运

注：九台，国产，预算0.3万元/台，九台2.7万元。

包二、多功能监护仪

监护仪结构：

1.★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥6个.

2.≥15寸彩色电容触摸屏，高分辨率达1920 x 1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节

3.采用无风扇设计

4.供电时间≥2小时

5.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备

监测参数：

6.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压监测功能。

7.★基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5英寸，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计

8.★具备3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析

9.★具备房颤心律失常分析功能，支持不少于24种实时心律失常分析

10.★提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

11.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

12.具备导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

13.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

14.提供QT和QTc模板显示。

15.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式

16.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

17.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

18.具备双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

19.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测

20.具备多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

21.升级支持EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行O2监测，水槽要求易用快速更换

22.★支持升级麻醉深度BIS监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测

23.提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

24.★支持升级血流动力学PiCCO监测模块或者单机，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况

25.支持升级中心静脉血氧饱和度ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况

26.支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数

27.当同时监测RM和主流CO2参数时，提供扩展参数，包括容积CO2（VCO2）参数、通气参数和死腔参数，并提供容积CO2曲线

28.当同时监测RM和AG参数，并配备有O2监测时，提供扩展参数，包括容积CO2，RQ和EE参数。

29.支持升级NMT肌松监测模块。

30.支持升级EEG脑电监测模块，支持进行4通道脑电的监测

31.支持升级rSO2组织氧饱和度模块，适用于成人，小儿和新生儿。

32.支持升级与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

系统功能：

33.大字体界面支持6个参数区的设置和显示

34.具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

35.所有参数报警限自动设置

36.能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。

37.具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能

38.40个及以上参数的≥120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，≥4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

39.≥1000条事件回顾。每条报警事件能够存储≥32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

40.事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

41.具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能

42.≥120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

43.支持升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

44.具备在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

45.具备高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

46.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

47.★支持升级专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

48.支持升级心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

49.支持升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

50.支持升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力。

注：一台，国产，预算8.5万元

包三、气管插管可视内镜(管芯类）

# 1.产品名称

气管插管可视内镜。

2.类别

2. 1按医疗器械分类目录分类

按《医疗器械分类目录》（2017版）分类，气管插管可视内镜的分类编码为：06-14-01（属06 医用成像器械-14 医用内窥镜-01 光学内窥镜），管理类别：Ⅱ类。

2. 2按产品结构特征分类

按产品结构特征分类，气管插管可视为有源医疗器械产品。

2.2.3按电气安全特征分类

| 序号 | 分类/说明 |
| --- | --- |
| 1 | 电源适配器、显示器按防电击类型分类：II类（内部电源类设备） 无线发射器按防电击类型分类：特定电源II类（内部电源类设备） |
| 2 | 电源适配器、显示器按防电击程度分类：BF型应用部分 无线发射器按防电击程度分类：BF型应用部分 |
| 3 | 按GB4208中规定的对进液的防护程度分类：IPX0（普通型设备） |
| 4 | 按制造商推荐的消毒、灭菌方法分类：浸泡消毒 |
| 5 | 按有易燃麻醉气与空气的混合气或和氧或氧化亚氮的混合气情况下使用的安全程度分类：不适用于有易燃麻醉气的地方使用的设备 |
| 6 | 运行方式：连续运行 |
| 7 | 对防除颤放电效应的防护：无 |
| 8 | 信号输入部分和信号输出部分:无 |

# 3.结构与组成

气管插管可视内镜由显示器、无线发射器、内镜管及电源适配器组成。

# 4、工作原理

通过内镜管镜头端撷取影像，传输到无线发射器，无线发射器再以无线方式将影像实时传输至显示器屏幕。

# 5、适用范围

本产品适合于临床引导气管插管时观察使用。同时也适用于张口度小、肥胖、颈短、巨舌症、大会厌、高喉结、牙齿松动或其他口腔内结构异常的病人，可有效避免盲插带来的损伤和喉镜置入引起的应激反应，亦可保护麻醉医生自己避免血性分泌物喷溅或呼吸道传染性的交叉感染。

# 6、主要参数

| 序号 | 部件名称 | 主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示器 | 分辨率：800*480 电池规格：DC3.7V，6000mAh 无线通讯方式：数字2.4GHz | 屏幕尺寸：6.2吋 图像颜色：彩色 |
| 2 | 无线发射器 | 电池规格：DC3.7V，1000mAh 无线通讯方式：数字2.4GHz | 发射功率：0.05w |
| ▲3 | 内镜管 | 可插入部分外径Ф：不大于5.5mm 可插入部分工作长度L：不小于300mm 观察视角：60° 成像分辨率：不低于9线对/毫米 光学放大率：10x 接触患者材料的生物相容性：细胞毒性不大于1级，无迟发型超敏反应，无口腔刺激反应。 ▲标配硬质内镜管+可塑型内镜管 | 工作距离：13mm 有效景深：5mm～20mm 照度：不低于500 lx |
| 4 | 电源适配器 | 输入：100～240V/50～60Hz/0.5A 输出：5V/2A |  |

注：一台，国产，预算3万元

#### 包四、双通道医用输血输液加温器

1、主机性能要求：

1.1控制器采用两套ARM控制系统，一套用于控制系统，另一套用于保护系统。控制系统主要运用PID闭环温度控制，至少具有五种报警：高温报警保护、超温报警保护，传感器故障报警，低温报警功能、过流报警保护等功能。

★1.2安全保护系统采用纯硬件控制，完全独立于主控制系统。（需提供注册证明文件）

1.3高精度微电脑智能控制，32位ARM高速处理芯片，运算速度快，系统每秒采集50次温度，转换精度高，稳定性能高，实时监测控制。（需提供相关证明文件）

★1.4主机可同时连接两根加热管，且可单独设定每条加热管的温度和控制，加热管支持主机标准接口热插拔，非电源线转接头插拔。

★1.5控制器采用7寸彩色触摸高清显示屏，可同时显示两路的设定温度、实时温度、加热时间、具体文字报警信息、加热动态进度等信息全屏显示，直观易操作。

1.6故障报警：具体故障以文字样式显示在屏幕上，方便操作者及时了解故障信息；

1.7显示屏设有夜间模式：设备分白天模式和夜间模式，用户可根据使用场景及环境调整；夜间模式避免因屏幕显示荧光影响患者休息，更加体现人文关怀。

1.8主菜单设有报警测试界面，分别可测试低温报警，高温报警，超温报警，一键直达，测试报警过程一目了然，无需复杂按键代码操作，简单方便。

1.9温度调节范围：33℃-41℃，调节幅度为0.1℃。

1.10控制器温度设置具有两种途径:主界面直接修改和进入系统菜单修改；两种步进模式：单次点击0.1℃递增和长按连续递增。

1.11系统具有双重独立保护系统，保护系统独立于控制系统，不受控制系统影响。

1.12高温报警保护：超过42℃系统声光报警并立即自动停止加热，主界面显示相应文字报警信息；超温报警保护：超过43℃系统声光报警并立即自动停止加热，主界面显示相应文字报警信息。

1.13低温报警保护：低于32℃系统声光报警并自动停止加热，主界面显示相应文字报警信息。

1.14预热时间：从23℃-36℃小于2分钟。

1.15电气安全保护级别：I类BF型，防除颤保护，防水等级：IPX2。

2、加热管性能要求

2.1加热管为食品级硅胶材质，安全可靠，内部加热材料采用环状排列结构，加热均匀。

★2.2包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用。

2.3两路加热管可独立同时工作，相互不影响，使用效率高。

2.4 主机可自动识别加热管类型，加热管≥4种长度，≥2种管径，≥8种规格可以选择。（需提注册证明文件）

2.5两条加热管串联使用可满足大流量加温需要。

2.6直接加温常规输血输液管路，无需专用耗材，节约成本。

3、设备通过CE认证。（需提供相关证件）

4、产品获得中华人民共和国国家版权局《计算机软件著作权登记证书》医用输血输液加温器系统V1.0。（需提供相关证件）注：一台，国产，预算5.5万元。

#### 包五、TCI型医用注射泵

一、功能特点

1、*内置得普利麻TCI模块，使用进口Marsh模型。

2、可自动识别20、50ml注射器。

3、可以使用两个注射器，同时注射两种药物。

4、彩色液晶显示屏幕，可显示药物浓度曲线。

5、具有血浆靶控、效应室靶控、恒速、药物库四种输注模式。

6、*可以靶控输注的药物有：异丙酚、咪唑安定、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼、罗库溴胺、阿曲库胺、维库溴胺、依托咪酯、氯胺酮。

7、具有靶浓度与剂量换算功能。

8、内置右美托咪定药物方案。

9、*有定时诱导功能，诱导时间可以根据病人状况设定。

10、*具有优化TCI（OTCI）功能，解决个体化差异和术前用药问题。

11、可预测苏醒时间。

12、恒速输注功能可选择速度单位有: ml/h;ug/kg/min;ug/kg/h; mg/kg/min; mg/kg/h;mg/h; ug/h。

13、压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。

14、交直流电两用，方便病人转运。

二、性能参数

1、输注速度范围：输注速度在0.1ml/h至10ml/h之间时，最小步进为0.1ml /h；输注速度在10 ml/h至100ml/h之间时，最小步进为1ml/h；输注速度在100 ml/h至1200ml/h之间时，最小步进为10ml/h。

20ml注射器  0.1- 600ml/h

50ml注射器  0.1- 1200ml/h

2、预设输注总量范围：最小步进：1ml。

20ml注射器  1ml-20ml

50ml注射器  1ml-60ml

3、快速输注速度范围：步进：100ml/h。

20ml注射器  100-400ml/h

50ml注射器  100-600ml/h

4、输注速度的最大误差 ：不大于±3%。

5、丸剂量：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml可选。

6、阻塞压力报警阈值：   高：800±200毫米汞柱

中：500±100毫米汞柱

低：300±100毫米汞柱

7、报警类型：外接电源掉电报警、备用电池欠压报警、 注射器推空／管道阻塞报警、注射器脱落报警、注射预设量完毕报警、药物将尽报警、运行提示报警。

8、12v锂离子电池充电10h后， 中速输注连续工作时间大于2h。

注：一台，国产，预算2.3万元。

包六、八段位手法床

治疗原理：

多体位医用诊疗床是由床架、升降床面、控制装置、伸缩推力电机（手动升降型除外）、可锁定气弹簧装置组成。可根据需要调节床面高度，患者配合治疗师需要，进行多体位调整。方便治疗师对患者全身各部位进行诊断、检查、治疗、按摩。

技术参数：

1、电源：a.c.220V  50Hz

2、额定输入功率：320VA

3、尺寸：长×宽×高（mm）：2120×660×490～990，允差±3%

4、最大起升重量：200kg，允差±10kg

5、升降功能：诊疗床的床面升降行程为：0～500mm范围连续可调，允差±30mm

6、头部段面两侧手臂托架功能：调节行程0～200mm，允差±20mm；

*7、头部段面相对水平面调节角度：-75°～+55°连续可调，允差±3%；

*8、腰胸段面相对水平面调节角度：-10°～+65°连续可调，允差±3%；

*9、大腿段面相对水平面调节角度：-10°～+50°连续可调，允差±3%；

10、左右双下肢段面相对水平面调节角度：-60°～+50°连续可调，允差±3%；

11、采用优质气弹簧，经久耐用。

12、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有微型控制面板。

产品优势：

1、四折八段的卧位调节，方便对颈、胸、腰椎病患者的不同屈伸体位的治疗。

2、床头微型控制面板，使调节更方便。

3、可根据治疗需要设定不同的仰卧体位。

注：两台，国产，预算1.5万元/台，两台3万元。

包七、微波治疗仪

一、技术性能

1、工作频率：2450MHz±50MHz。

2、输出功率：0-99W，连续可调。

3、时间设置：0～30分，连续可调。

4、显示方式：LED数码显示。

*5、预存20种治疗方案供选择。

*6、具有连续、脉冲微波功率输出。脉冲微波功率输出的工作周期20%、40%、60%、80%。

*7、微波理疗辐照器：圆形≥Ф160mm、马鞍形≥360mmX140mmX60mm。

8、安全性：外壳泄露：＜1mW/cm2  ；无用辐射：＜10mW/cm2。具有过载、闭锁、误操作自动保护装置。

9、具有功率调整自适应功能，输出功率稳定。

*10、具有功率异常实时自检功能和故障代码显示；设备一旦出现异常，设备主机面板上可显示故障状态。

*11、适用范围：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠科、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病及部分炎症的治疗。

- 主机采用一体化推车机柜，医疗专用静音耐磨脚轮设计。

- 注：一台，国产，预算3.2万元。