梓潼县人民医院

医疗设备一批

竞

争

性

谈

判

文

件

采购人：梓潼县人民医院

日  期 ： 2020年10月

一、项目基本情况

1、采购人：梓潼县人民医院

2、项目名称：“医疗设备一批”

3、采购内容：详见技术参数。

4、项目预算（人民币）：包一8万元；包二8.5万元；包三4.4万元；包四7万元；包五3.6万元；包六1.8万元；包七9.8万元；包八4万元。

二、供应商必须具备的资格条件

注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本、机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照及中华人民共和国医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证相关资质。

三、质量要求：符合国家、行业标准。

四、响应文件递交时间及地点：

1.响应文件（密封）递交截止时间：2020年10月22日15:00（北京时间）

2.递交地点：梓潼县人民医院办公楼二楼会议室。

五、成交方式

进行两轮谈判，货物参数符合《招标文件》参数，质量符合国家、行业标准，最低报价成交原则。

六、成交通知书的发放

采购人向成交单位并发出成交通知书，成交单位应在7个工作日内与采购人签订合同。

七、联系方式：

采 购 人：梓潼县人民医院

地    址：梓潼县文昌镇金牛路中段200号

联 系 人：李文

联系电话：13981176520

响应文件格式

梓潼县人民医院

医疗设备一批

响

应

文

件

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2020年     月    日

# 目  录

一、营业执照副本复印件及相关资质复印件

二、报价函

三、法定代表人（负责人）身份证明书

四、法定代表人（负责人）授权委托书

五、承诺书

六、技术参数响应表

# 一、营业执照副本复印件及相关资质复印件盖鲜章

# 二、报 价 函

致：梓潼县人民医院

1.根据已收到“医疗设备一批”谈判文件，决定参加贵院组织的本项目谈判采购。

2.我方完全同意自行承担为谈判过程中所发生的一切费用。本项目总报价为人民币     万元（大写：       ）

3.我方完全理解并接受采购人采取的最低价成交方式。

4.我方同意所递交的响应文件在谈判有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将接受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，成交通知书和我方的响应文件将构成约束我们双方的合同。

6. 我方接受谈判文件中的所有条件。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：    （签字或盖章）

2020年  月  日

# 三、法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

法定地址：

成立时间：          年      月       日

经营期限：

姓    名：            性别：         年龄：

身份证号码：                    职务：          系    （谈判供应商单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）身份证复印件盖鲜章

谈判供应商：                （盖章）

日期：2020 年     月     日

## 四、法定代表人（负责人）授权委托书

致：梓潼县人民医院

本授权委托书声明：我      （法定人代表（负责人）姓名）系              （谈判供应商人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）被授权代理人身份证号码：                 ，为我单位代理人，参加梓潼县人民医院的谈判活动，代理人在谈判、成交、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

附件：委托代理人身份证复印件（盖公章）

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字）

委托代理人：                    （签字）

日       期：         年       月      日

注：法定代表人（负责人）亲自参加谈判活动则不需提供授权委托书。

五、承诺书

致：梓潼县人民医院

一、我公司作为本次采购项目的谈判供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次谈判活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的谈判活动的行为。

四、在参加本次谈判活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：          （签字或盖章）

2020年   月   日

六、技术参数响应表

第    包

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件 要求 | 报价产品品牌、型号 | 报价产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2020年     月    日

附件：技术参数要求

包一、无创呼吸机

1．专业双水平无创呼吸机。

2．全中文菜单，操作简单方便。

3．*4.2英寸真彩液晶屏幕，实时显示压力-时间波形，采用近端测压技术，压力监测采样位于面罩端，保证设定压力及监测数据最为精确。

4．*采用电磁阀供气控制技术，治疗压力输出精确且柔和。保证在高呼吸频率和高压力支持下优异的人机同步性能。

5．通气模式：

a)CPAP--持续正压通气模式

b)S--自主呼吸通气模式

c)S/T--自主呼吸/时间控制通气模式

d)T--时间通气模式

6．IPAP吸气相正压：4-20cmH2O

7．EPAP呼气相正压：4-20cmH2O

8．CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

9．呼吸频率：4-40次/分

10．*压力上升时间：1-3档可调，升压时间最快可达50ms.

11．*吸气及呼气触发灵敏度：自动动态呼吸追踪技术，自动调节及1-3档可调。

12．超强漏气补偿功能，可保证60L/分的补偿能力。

13．监测参数：潮气量、呼吸频率、漏气量、分钟通气量、吸气时间，可同屏幕实时显示设置参数及监测数据。

14．*分体式加温湿化器，不存在水倒灌主机的风险，湿化罐可高温高压消毒重复利用，配置移动式台车。

注：两台，国产，预算4万元/台，两台8万元。

包二、干扰电治疗仪

技术参数：

1．二组两维干扰电输出

2．治疗仪工作频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz分四档可选。

3．治疗仪差频频率范围：分五档可选

a)　低：频率下限=1Hz，频率上限=20Hz；

b)　中：频率下限=40Hz，频率上限=60Hz；

c)　高：频率下限=80Hz，频率上限=120Hz；

d)　广域：频率下限=1Hz，频率上限=120Hz；

e)　低/高：低模式和高模式交替运行，低模式1分钟后高模式1分钟，依次循环。

4．治疗仪每路输出电流有效值不大于60mA。

5．治疗仪调制频率：0～120Hz；

6．动态节律：0（off）、1s、2s、3s、4s、5s分六档可选，允差±10%；动态位移不超过动态节律的±30%。

7．调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%；

8．差频周期：1/f（随机变化）、15s、30s、60s分四档可选，允差±10%。

9．定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min，允差±5%，治疗仪治疗时间结束，有蜂鸣器提示声

10．4个固定处方1个自编处方。

11．立式配备脚轮，配有抽屉方便存放吸附电极线和电极。

12．配备负压泵采用吸附式电极，治疗同时有近似拔罐功能。

13．负压泵压力连续可调。

注：一台，国产，预算8.5万元

包三、床单位臭氧消毒机

一、主要功能：

1、*选用炭纤维环氧树脂材料独立开模成型，抗阻燃性强。纯手工打造，工艺精致，线条流畅、移动方便、不占用空间，符合人体工程学设计，外观以可爱的动物造型设计；

2、*双通道双路输出，可单路通道或双路通道进行处理；

3、采用高频陶瓷放电发生器，纯度高降低物理吸附作用的影响，安全可靠、消毒能力强，消毒效果稳定；

4、内置空气过滤、干燥系统，氮氧化物低，发生器使用寿命长；

5、三档定时运行模式，一键式操作更简便；

6、医用专用静音脚轮，配置万向二个和定向一个，带刹车片，单手移动方便，安全系数高；

7、*臭氧输出管出气嘴选用不锈钢材质，耐腐蚀，无耗材投入；

8、*消毒床罩接气嘴采用高密度聚乙烯树脂，化学稳定性好，耐磨、耐寒、韧性好、耐腐蚀使用寿命长。

二、主要技术参数：

1、外观尺寸：41cm×31cm×89cm

2、额定电压：AC 220V±22V

3、额定频率：50Hz±1Hz

4、功率：≤200W

5、*臭氧浓度：≥1600mg/m3

6、臭氧产量： 5000mg/h

7、消毒时间：60min、90min、120min三档可任选

8、臭氧泄漏量：＜0.16mg/m3

9、臭氧还原时间：≥30min

10、*标配：消毒袋1：50、消毒床罩1：100

11、安全防护分类：I类B型设备

三、其它：

1、提供消毒产品卫生安全评价报告

2、提供保修期12个月

注：两台，国产，预算2.2万元/台，两台4.4万元。

包四、牙科综合治疗椅

- 设备配置：

- 1.直流静音电动椅（安全保护）1套

- 2.品牌24V直流电机2支

- 3.品牌气弹簧1条

- 4.可折叠、双关节头枕1套

- 5.靠背座垫底板为标准化塑料注塑成型，防潮防霉1套。

- 6.靠背为卡扣式结构表面无螺丝与无缝PU皮革沙发件1套。

- 7﹡带3个记忆椅位且最低可降至380mm 1套

- 8.角度传感系统1套

- 9.紧急制动安全装置1套

- 10﹡大行程灯臂达700mm 1套

- 11﹡无极可调LED口腔灯1套

- 12﹡纸杯架、纸巾盒及搁物盘于一体1套

- 13.电脑设定、自动恒温漱口给水系统1套

- 14﹡可旋转整体陶瓷盂盆1套

- 15﹡低压防干烧加热器1套

- 16﹡漱口水温度显示系统1套

- 17.三用枪（冷、热）2支

- 18.强、弱吸唾器各1套

- 19﹡无贴纸触摸式辅控系统1套

- 20.可调强、弱吸金属手柄1套

- 21.带气刹装置的下挂式工具盘1套

- 22.手机设防回吸装置1套

- 23. 器械盘透明罩1个

- 24. 低压24V观片灯1套

- 25.半隐藏串联式双水瓶设计（可实现不间断工作）2个

- 26.多功能脚踏开关1套

- 27.外置式地箱1套

- 28.医师椅1张

- 技术参数：本机属于I类B型设备

- 1.牙科椅为间歇工作制，连续加载时间不超过15min，持续率不超过60％；牙椅负载≥135kg 。

- 电源：220V±10％  50Hz ， 输入功率：800VA。

- 熔断丝规格：总网电源：RFl—20  500～20 6A。

- 牙科椅控制板：RFl—20  500～20  l0A。

- LED观片灯： 24V～7VA 。

- LED口腔灯：12V-24V～8VA。

- 牙椅电机：24V～132VA。

- 加热器：24V～120VA。

- 外形尺寸：长2050X宽900X高2350mm。

- 2、连体牙科综合治疗机各部件的运动范围：

- 牙科椅(座垫中心)：380 mm～760 mm。

- 靠背转角：-5°～70°。

- 器械横臂转角：100°。

- 平衡弹簧臂转角：200°，上下移动范围：550 mm。

- 器械盘转角：120°。

- 旋转痰盂旋转角度：90°。

- 灯臂转角：300°，上下移动范围：700 mm。

- 手术灯转角：270°。

- 助手臂转角：90°。

- 助手臂挂架盒转角：90°。

- 气源：无油；气压 >0.5MPa的气压条件下， 流量>50L／min。

- 水源：硬度<25度；在0.2～0.4MPa水压条件下，流量 >10L／min。

- 操作环境：温度 5℃～35℃ ，相对湿度 30%～75%；压力高度≤3000m。

- 操作空间：长≥4m，宽≥3m，高≥2m；地面平整且偏斜角度<0.5º.

- 运输条件：向上、小心轻放、防潮湿。

- 运输环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80％.

- 贮存环境：温度5℃～40℃，相对湿度≤80％，无腐蚀性气体及通风良好的室内。

- 注：两台，国产，预算3.5万元/台，两台7万元。

包五、高频胸壁振荡排痰仪

1、振荡频率：1-13Hz可调,其中5-13Hz精度：1Hz

▲ 2、压力范围：0-5Kpa，满足不同体型患者治疗需求。

3、振荡压力：1-10级可调,步长：1级

4、工作时间：1-60分可调，步长：1分钟

5、咳嗽暂停时间：10秒-5分可调（患者随时可调整）

6、气动紧急停止安全开关；

▲7、4.3英寸中文LCD显示屏，每个参数按钮对应一个实体按钮，方便临床操作，参数在治疗时可以任意调整与之响应。中文导航式操作指引，操作简单方便，多项安全提示，确保治疗效果；

▲8、采用直流无刷电机和风机，电机和风机可长期连续工作，保用10年。

9、采用PP软导气管，不受患者治疗体位的限制。

10、倒V式胸部充气背心，在确保患者有效咳嗽、咳痰时，避免胸部不适感；

▲11、设备铭牌标示使用期限10年，减少科室采购成本。

12、SD卡无限量存储患者治疗情况等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目

13、配备不锈钢台车，方便科室移动。

注：两台，国产，预算1.8万元/台，两台3.6万元。

包六、振动式物理治疗仪

技术参数：

1、输出频率控制	10-60Hz（600转/分-3600转/分）连续可调，高亮电子数码显示

2、时间控制：1-60分钟,连续可调，高亮电子数码显示

★3、振动幅度：5mm+0.6mm（具有医疗器械检测报告）

4、叩击换向器（仅用于1-4号叩击头）

①带可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整，方便不同位置使用

②90度固定角度叩击头

★5、动力管长度2米，采用柔性氮化钛合金、柔性传递轴和减震弹簧，运行噪音低，使用寿命长，提供证明材料

6、主机尺寸（长*宽*高）505mm*260mm*146mm、整机尺寸（长*宽*高）505mm*260mm*1060mm

7、整机质量	体积小巧，主机质量≤12kg，移动治疗使用方便

★8、标准叩击头	：

（1）1号叩击头（ф130,滑面硅橡胶叩击头）：增强型，强力治疗使用

（2）2号叩击头（ф90，聚氨酯海绵面叩击头）：标准型，普通治疗或护理使用

（3）3号叩击头（ф68，聚氨酯海绵面叩击头）：柔和型，特殊治疗或护理使用

（4）4号叩击头（羊角形，聚氨酯海绵面叩击头）：特定型，肋、肩等部位治疗或护理使用

★9、三种智能工作程序

程序1：变频范围15-25Hz，适合体质较弱或需重点护理病人，初次治疗可选择

程序2：变频范围25-35Hz，适合体质较好或需进行治疗病人

程序3：变频范围30-45Hz，适合体质强壮病人

10、可选配	小型叩击头（4种）

（1）、1号叩击头（小叩手，ф47.5，聚氨酯海绵面叩击头，柔和型）：儿童专用

（2）、2号叩击头（小Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头，舒适型）：适用于低龄儿童

（3）、3号叩击头（大Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头，柔和型）：适用于低龄儿童

（4）、4号叩击头(小型羊角头,聚氨酯海绵面叩击头，儿童特定型）：适用于肋、肩等部位治疗或护理

三种智能工作程序

程序1：变频范围10-15Hz

程序2：变频范围15-20Hz

程序3：变频范围15-30Hz

★11、电机	采用高效率无刷免维护电机，低噪声，保用10年

★12、其它	整机采用防电磁干扰装置，适合ICU病房使用

★13、设备使用期限10年（机身铭牌标识使用期限10年）

注：一台，国产，预算1.8万元。

#### 包七、康复机器人手套

- 一、功能参数

- 1、双通道切换，可同时连接2只手套供2人同时使用。

- 2、以空气压力作为动力。

- 3、治疗时间0-60分钟，任意可调。

- *4、智能屈曲/伸展10档独立可调，范围时间3~12秒。

- 5、被动训练模式包括：被动训练、智能被动训练、手控训练、镜像训练、（场景化）任务导向训练；训练强度可选“低”、“强”，场景可选“左手”、“右手”。

- 6、手控训练，健侧手通过“手控开关”，发出指令带动患侧手训练。

- *7、创新式镜像训练（主从对侧训练），健侧手穿戴数据手套，带动患侧手同步运动。

- 8、场景化的任务导向性训练，在被动训练、手控训练、镜像训练模式中，均可设置抓球场景，进行视觉、听觉指令引导下的任务导向性训练。

- *9、助力训练，识别患侧手屈曲/伸展动作意识，协助患侧手完成抓握动作。训练强度可选“低”、“强”。

- *10、语音声控：智能语音引导控制手部康复训练，提高患者手康复主动参与意愿。

- *11、主动康复游戏训练，含原创主题动画训练游戏，主动屈曲、主动伸展模式可选，游戏难度“低”、“中”、“强”三档可调。

- 12、抗阻训练，训练强度可选“低”、“强”。

- 13、ADL日常生活能力训练，即抓球功能训练。

- 14、虚拟情景训练

- 15、8寸液晶触摸屏，中文+图形导航。

- 16、重量轻，主机不到3.55KG。

- 17、双通道接口可拓展，可升级选配手腕训练器等。

- 18、可选配S/M/L三种尺寸手套，儿童款可以订制，标配M码手套1双。

- *19、标配配锂电池，90分钟长续航，支持从康复大厅到床边、科室间的便携移动康复；

- *20、康复手套进口布料、无缝拼接、抗菌材料，内置触觉感知颗粒。

- 二、性能参数

- 1、双通道切换；

- 2、运行速度范围	90°～150°/s；

- 3、主机输出安全压力-70KPa~100KPa；

- 4、康复手套四指活动范围	-30°～220°；

- 5、患者手长范围	8～22cm。

- 三、工作条件

- a) 环境温度：5～40℃；

- b) 相对湿度：≤80％；

- c) 使用电源电压：100V～240V，50Hz/60Hz。

- 注：一台，国产，预算9.8万元。

#### 包八、脉冲超短波

- 1.工作频率：27.12MHz；

- 2.输出功率：200W；

- 3.输出分10档调节，调节过程输出幅度变化小，更有利各种不同剂量治疗；

- 4.连续波输出，温热效应明显，适应一般治疗

- 5.使用电源：a.c.220V，50Hz，输入功率：900VA

- 6.配备硅橡胶电极，安全可靠。

- 注：两台，国产，预算2万元/台，两台4万元。