梓潼县人民医院

医疗设备一批

竞

争

性

谈

判

文

件

采购人：梓潼县人民医院

日  期 ： 2020年10月

一、项目基本情况

1、采购人：梓潼县人民医院

2、项目名称：“医疗设备一批”

3、采购内容：详见技术参数。

4、项目预算（人民币）：包一3万元；包二2.3万元；包三3万元；包四3.2万元。

二、供应商必须具备的资格条件

注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本、机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照及中华人民共和国医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证相关资质。

三、质量要求：符合国家、行业标准。

四、响应文件递交时间及地点：

1.响应文件（密封）递交截止时间：2020年10月30日15:00（北京时间）

2.递交地点：梓潼县人民医院办公楼二楼会议室。

五、成交方式

进行两轮谈判，货物参数符合《招标文件》参数，质量符合国家、行业标准，最低报价成交原则。

六、成交通知书的发放

采购人向成交单位并发出成交通知书，成交单位应在7个工作日内与采购人签订合同。

七、联系方式：

采 购 人：梓潼县人民医院

地    址：梓潼县文昌镇金牛路中段200号

联 系 人：李文

联系电话：13981176520

响应文件格式

梓潼县人民医院

医疗设备一批

响

应

文

件

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2020年     月    日

# 目  录

一、营业执照副本复印件及相关资质复印件

二、报价函

三、法定代表人（负责人）身份证明书

四、法定代表人（负责人）授权委托书

五、承诺书

六、技术参数响应表

# 一、营业执照副本复印件及相关资质复印件盖鲜章

# 二、报 价 函

致：梓潼县人民医院

1.根据已收到“医疗设备一批”谈判文件，决定参加贵院组织的本项目谈判采购。

2.我方完全同意自行承担为谈判过程中所发生的一切费用。本项目总报价为人民币     万元（大写：       ）

3.我方完全理解并接受采购人采取的最低价成交方式。

4.我方同意所递交的响应文件在谈判有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将接受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，成交通知书和我方的响应文件将构成约束我们双方的合同。

6. 我方接受谈判文件中的所有条件。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：    （签字或盖章）

2020年  月  日

# 三、法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

法定地址：

成立时间：          年      月       日

经营期限：

姓    名：            性别：         年龄：

身份证号码：                    职务：          系    （谈判供应商单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）身份证复印件盖鲜章

谈判供应商：                （盖章）

日期：2020 年     月     日

## 四、法定代表人（负责人）授权委托书

致：梓潼县人民医院

本授权委托书声明：我      （法定人代表（负责人）姓名）系              （谈判供应商人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）被授权代理人身份证号码：                 ，为我单位代理人，参加梓潼县人民医院的谈判活动，代理人在谈判、成交、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

附件：委托代理人身份证复印件（盖公章）

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字）

委托代理人：                    （签字）

日       期：         年       月      日

注：法定代表人（负责人）亲自参加谈判活动则不需提供授权委托书。

五、承诺书

致：梓潼县人民医院

一、我公司作为本次采购项目的谈判供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次谈判活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的谈判活动的行为。

四、在参加本次谈判活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：          （签字或盖章）

2020年   月   日

六、技术参数响应表

第    包

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件 要求 | 报价产品品牌、型号 | 报价产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2020年     月    日

附件：技术参数要求

包一、气管插管可视内镜(管芯类）

# 1.产品名称

气管插管可视内镜。

2.类别

2. 1按医疗器械分类目录分类

按《医疗器械分类目录》（2017版）分类，气管插管可视内镜的分类编码为：06-14-01（属06 医用成像器械-14 医用内窥镜-01 光学内窥镜），管理类别：Ⅱ类。

2. 2按产品结构特征分类

按产品结构特征分类，气管插管可视为有源医疗器械产品。

2.2.3按电气安全特征分类

| 序号 | 分类/说明 |
| --- | --- |
| 1 | 电源适配器、显示器按防电击类型分类：II类（内部电源类设备） 无线发射器按防电击类型分类：特定电源II类（内部电源类设备） |
| 2 | 电源适配器、显示器按防电击程度分类：BF型应用部分 无线发射器按防电击程度分类：BF型应用部分 |
| 3 | 按GB4208中规定的对进液的防护程度分类：IPX0（普通型设备） |
| 4 | 按制造商推荐的消毒、灭菌方法分类：浸泡消毒 |
| 5 | 按有易燃麻醉气与空气的混合气或和氧或氧化亚氮的混合气情况下使用的安全程度分类：不适用于有易燃麻醉气的地方使用的设备 |
| 6 | 运行方式：连续运行 |
| 7 | 对防除颤放电效应的防护：无 |
| 8 | 信号输入部分和信号输出部分:无 |

# 3.结构与组成

气管插管可视内镜由显示器、无线发射器、内镜管及电源适配器组成。

# 4、工作原理

通过内镜管镜头端撷取影像，传输到无线发射器，无线发射器再以无线方式将影像实时传输至显示器屏幕。

# 5、适用范围

本产品适合于临床引导气管插管时观察使用。同时也适用于张口度小、肥胖、颈短、巨舌症、大会厌、高喉结、牙齿松动或其他口腔内结构异常的病人，可有效避免盲插带来的损伤和喉镜置入引起的应激反应，亦可保护麻醉医生自己避免血性分泌物喷溅或呼吸道传染性的交叉感染。

# 6、主要参数

| 序号 | 部件名称 | 主要参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示器 | 分辨率：800*480 电池规格：DC3.7V，6000mAh 无线通讯方式：数字2.4GHz | 屏幕尺寸：6.2吋 图像颜色：彩色 |
| 2 | 无线发射器 | 电池规格：DC3.7V，1000mAh 无线通讯方式：数字2.4GHz | 发射功率：0.05w |
| ▲3 | 内镜管 | 可插入部分外径Ф：不大于5.5mm 可插入部分工作长度L：不小于300mm 观察视角：60° 成像分辨率：不低于9线对/毫米 光学放大率：10x 接触患者材料的生物相容性：细胞毒性不大于1级，无迟发型超敏反应，无口腔刺激反应。 ▲标配硬质内镜管+可塑型内镜管 | 工作距离：13mm 有效景深：5mm～20mm 照度：不低于500 lx |
| 4 | 电源适配器 | 输入：100～240V/50～60Hz/0.5A 输出：5V/2A |  |

注：一台，国产，预算3万元

#### 包二、TCI型医用注射泵

一、功能特点

1、*内置得普利麻TCI模块，使用进口Marsh模型。

2、可自动识别20、50ml注射器。

3、可以使用两个注射器，同时注射两种药物。

4、彩色液晶显示屏幕，可显示药物浓度曲线。

5、具有血浆靶控、效应室靶控、恒速、药物库四种输注模式。

6、*可以靶控输注的药物有：异丙酚、咪唑安定、瑞芬太尼、舒芬太尼、阿芬太尼、芬太尼、罗库溴胺、阿曲库胺、维库溴胺、依托咪酯、氯胺酮。

7、具有靶浓度与剂量换算功能。

8、内置右美托咪定药物方案。

9、*有定时诱导功能，诱导时间可以根据病人状况设定。

10、*具有优化TCI（OTCI）功能，解决个体化差异和术前用药问题。

11、可预测苏醒时间。

12、恒速输注功能可选择速度单位有: ml/h;ug/kg/min;ug/kg/h; mg/kg/min; mg/kg/h;mg/h; ug/h。

13、压力释放功能避免了药物阻塞报警后再开始注射时产生BOLUS的危险。

14、交直流电两用，方便病人转运。

二、性能参数

1、输注速度范围：输注速度在0.1ml/h至10ml/h之间时，最小步进为0.1ml /h；输注速度在10 ml/h至100ml/h之间时，最小步进为1ml/h；输注速度在100 ml/h至1200ml/h之间时，最小步进为10ml/h。

20ml注射器  0.1- 600ml/h

50ml注射器  0.1- 1200ml/h

2、预设输注总量范围：最小步进：1ml。

20ml注射器  1ml-20ml

50ml注射器  1ml-60ml

3、快速输注速度范围：步进：100ml/h。

20ml注射器  100-400ml/h

50ml注射器  100-600ml/h

4、输注速度的最大误差 ：不大于±3%。

5、丸剂量：1ml、2ml、3ml、4ml、5ml可选。

6、阻塞压力报警阈值：   高：800±200毫米汞柱

中：500±100毫米汞柱

低：300±100毫米汞柱

7、报警类型：外接电源掉电报警、备用电池欠压报警、 注射器推空／管道阻塞报警、注射器脱落报警、注射预设量完毕报警、药物将尽报警、运行提示报警。

8、12v锂离子电池充电10h后， 中速输注连续工作时间大于2h。

注：一台，国产，预算2.3万元。

包三、八段位手法床

治疗原理：

多体位医用诊疗床是由床架、升降床面、控制装置、伸缩推力电机（手动升降型除外）、可锁定气弹簧装置组成。可根据需要调节床面高度，患者配合治疗师需要，进行多体位调整。方便治疗师对患者全身各部位进行诊断、检查、治疗、按摩。

技术参数：

1、电源：a.c.220V  50Hz

2、额定输入功率：320VA

3、尺寸：长×宽×高（mm）：2120×660×490～990，允差±3%

4、最大起升重量：200kg，允差±10kg

5、升降功能：诊疗床的床面升降行程为：0～500mm范围连续可调，允差±30mm

6、头部段面两侧手臂托架功能：调节行程0～200mm，允差±20mm；

*7、头部段面相对水平面调节角度：-75°～+55°连续可调，允差±3%；

*8、腰胸段面相对水平面调节角度：-10°～+65°连续可调，允差±3%；

*9、大腿段面相对水平面调节角度：-10°～+50°连续可调，允差±3%；

10、左右双下肢段面相对水平面调节角度：-60°～+50°连续可调，允差±3%；

11、采用优质气弹簧，经久耐用。

12、配备有电动脚踏开关进行电动升降，同时配备有微型控制面板。

产品优势：

1、四折八段的卧位调节，方便对颈、胸、腰椎病患者的不同屈伸体位的治疗。

2、床头微型控制面板，使调节更方便。

3、可根据治疗需要设定不同的仰卧体位。

注：两台，国产，预算1.5万元/台，两台3万元。

包四、微波治疗仪

一、技术性能

1、工作频率：2450MHz±50MHz。

2、输出功率：0-99W，连续可调。

3、时间设置：0～30分，连续可调。

4、显示方式：LED数码显示。

*5、预存20种治疗方案供选择。

*6、具有连续、脉冲微波功率输出。脉冲微波功率输出的工作周期20%、40%、60%、80%。

*7、微波理疗辐照器：圆形≥Ф160mm、马鞍形≥360mmX140mmX60mm。

8、安全性：外壳泄露：＜1mW/cm2  ；无用辐射：＜10mW/cm2。具有过载、闭锁、误操作自动保护装置。

9、具有功率调整自适应功能，输出功率稳定。

*10、具有功率异常实时自检功能和故障代码显示；设备一旦出现异常，设备主机面板上可显示故障状态。

*11、适用范围：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠科、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病及部分炎症的治疗。

- 主机采用一体化推车机柜，医疗专用静音耐磨脚轮设计。

- 注：一台，国产，预算3.2万元。