梓潼县人民医院

医疗设备一批

竞

争

性

谈

判

文

件

采购人：梓潼县人民医院

日  期 ： 2020年11月

一、项目基本情况

1、采购人：梓潼县人民医院

2、项目名称：“医疗设备一批”

3、采购内容：详见技术参数。

4、项目预算（人民币）：包一8万元；包二7万元；包三9.8万元；包四4.9万元；包五4.8万元。

二、供应商必须具备的资格条件

注册于中华人民共和国的企业法人营业执照副本、机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照及中华人民共和国医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证相关资质。

三、质量要求：符合国家、行业标准。

四、响应文件递交时间及地点：

1.响应文件（密封）递交截止时间：2020年11月17日15:00（北京时间）

2.递交地点：梓潼县人民医院办公楼二楼会议室。

五、成交方式

进行两轮谈判，货物参数符合《招标文件》参数，质量符合国家、行业标准，最低报价成交原则。

六、成交通知书的发放

采购人向成交单位并发出成交通知书，成交单位应在7个工作日内与采购人签订合同。

七、联系方式：

采 购 人：梓潼县人民医院

地    址：梓潼县文昌镇金牛路中段200号

联 系 人：李文

联系电话：13981176520

响应文件格式

梓潼县人民医院

医疗设备一批

响

应

文

件

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2020年     月    日

# 目  录

一、营业执照副本复印件及相关资质复印件

二、报价函

三、法定代表人（负责人）身份证明书

四、法定代表人（负责人）授权委托书

五、承诺书

六、技术参数响应表

# 一、营业执照副本复印件及相关资质复印件盖鲜章

# 二、报 价 函

致：梓潼县人民医院

1.根据已收到“医疗设备一批”谈判文件，决定参加贵院组织的本项目谈判采购。

2.我方完全同意自行承担为谈判过程中所发生的一切费用。本项目总报价为人民币     万元（大写：       ）

3.我方完全理解并接受采购人采取的最低价成交方式。

4.我方同意所递交的响应文件在谈判有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将接受此约束。

5.除非另外达成协议并生效，成交通知书和我方的响应文件将构成约束我们双方的合同。

6. 我方接受谈判文件中的所有条件。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：    （签字或盖章）

2020年  月  日

# 三、法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

法定地址：

成立时间：          年      月       日

经营期限：

姓    名：            性别：         年龄：

身份证号码：                    职务：          系    （谈判供应商单位名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）身份证复印件盖鲜章

谈判供应商：                （盖章）

日期：2020 年     月     日

## 四、法定代表人（负责人）授权委托书

致：梓潼县人民医院

本授权委托书声明：我      （法定人代表（负责人）姓名）系              （谈判供应商人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）被授权代理人身份证号码：                 ，为我单位代理人，参加梓潼县人民医院的谈判活动，代理人在谈判、成交、合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务我均予以承认。代理人无转委权。

特此委托。

附件：委托代理人身份证复印件（盖公章）

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）：          （签字）

委托代理人：                    （签字）

日       期：         年       月      日

注：法定代表人（负责人）亲自参加谈判活动则不需提供授权委托书。

五、承诺书

致：梓潼县人民医院

一、我公司作为本次采购项目的谈判供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次谈判活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次谈判活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的谈判活动的行为。

四、在参加本次谈判活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的任何资料等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

谈判供应商：                    （盖章）

法定代表人（负责人）或其授权委托人：          （签字或盖章）

2020年   月   日

六、技术参数响应表

第    包

| 序号 | 产品名称 | 谈判文件 要求 | 报价产品品牌、型号 | 报价产品配置 和技术指标、参数 | 正/负 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判供应商(盖章)：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签字)：

日  期：2020年     月    日

附件：技术参数要求

包一、院内光纤网络联通（综合布线）

| 名称 | 参照品牌 | 规格/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤布线 | 国产优质 | 新机房与综合楼灾备机房新增24芯单模光纤2根，250米*2； 新机房与办公楼新增8芯单模光纤2根，200米*2； 新机房与介入楼新增8芯单模光纤2根，300米*2； 新机房与后勤楼新增8芯单模光纤2根，250米*2； 新机房与外科楼门诊二楼弱电井新增8芯单模光纤2根，200米*2； 新机房与住院二楼弱电井新增8芯单模光纤2根，150米*2； 新机房与住院六楼弱电井新增8芯单模光纤2根，200米*2； 新机房与住院十楼弱电井新增8芯单模光纤2根，250米*2； 新机房与放射科新增8芯单模光纤1根，200米*1； 所有光纤均通过电缆沟或桥架铺设 含非主机房端光纤配线架及熔接 含主机房的熔接（不含光纤配线架） 光缆符合国家质量标准 以上为预估数量 | 米 | 4000 |
| 六类网线 | 国产优质 | 1.通过ANSI/TIA/EIA-568-C.2 250MHz 带宽测试要求，可扩展到 500MHz； 2.内部十字骨架设计，在分开线对时保证在使用和穿线过程线对位置，减少近端串扰损耗和保持了阻抗稳定，单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m； 3.线对直流电阻不平衡：≤2.5%； 4.线对对地电容不平衡：＜330pF/100m； 5.延迟偏差：≤45ns/100m； 6.额定传输速率(NVP)：68%； 7.绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500)； 8.导体材料：无氧圆铜（纯度 99.99%）； 9.线规：23AWG； | 箱 | 4 |
| 六类水晶头 | 国产优质 | 大唐电信六类RJ45水晶头 | 盒 | 4 |
| 六类配线架 | 国产优质 | 1.符合并超越 ANSI/TIA/EIA-568-C.2 对六类标准的规定； 2.标准 19 英寸机架式传统安装、采用优质高强度冷轧钢材，表面防静电处理； 3.采用模块化设计，可拆卸式线缆托架，保证线缆垂直 进线； 4.RJ45 端口金针：磷青铜、表面镀金； 5.插头与插座插合次数:≥1000； 6.线端接次数:≥250； 7.卡接导体线规:22~26AWG； 8.工作温度:-25～60℃。 | 套 | 20 |
| 金属理线器 | 国产优质 | 1.名称：线管理器 2.规格：1U，黑色 | 套 | 20 |
| 六类2米跳线 | 国产优质 | 1.六类非屏蔽网线，多股软线制作，内置十字骨架； 2.RJ45 插头采用软尾结构，保证线缆和水晶头之间的连接； 3.外护套一次灌胶工艺制作,导线密封不氧化；渐变型受力原理的加长注胶护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲 半径，减少插头部分应力； 4.导体材料：无氧圆铜(纯度 99.99%),多股绞合线； 5.插头材料：阻燃透明聚碳酸酯； 6.插头护套：聚氯乙烯(PVC)； 7.簧片材料：磷青铜表面镀金； | 根 | 100 |
| 六类3米跳线 | 国产优质 | 1.六类非屏蔽网线，多股软线制作，内置十字骨架； 2.RJ45 插头采用软尾结构，保证线缆和水晶头之间的连接； 3.外护套一次灌胶工艺制作,导线密封不氧化；渐变型受力原理的加长注胶护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲 半径，减少插头部分应力； 4.导体材料：无氧圆铜(纯度 99.99%),多股绞合线； 5.插头材料：阻燃透明聚碳酸酯； 6.插头护套：聚氯乙烯(PVC)； 7.簧片材料：磷青铜表面镀金； | 根 | 100 |
| 室内多模12芯光缆OM3 | 国产优质 | 1.规格、型号 ：室内12芯 OM3 2.敷设部位：综合考虑 | 米 | 40 |
| 光纤配线架（主机房） | 国产优质 | 1.名称：机架式抽屉型光纤配线架 2.类别：19"标准尺寸 3.类型：24口 | 套 | 4 |
| 光纤连接 | 国产优质 | 1.方法:熔接 2.模式:多模/单模 | 芯 | 96 |
| 网格桥架 | 国产优质 | 不锈钢网格桥架 | 米 | 12 |
| 机房网络搬迁 | 国产优质 | 包含网络配置调试、网络熔接、各型号尾纤、必要的配件等 | 项 | 1 |
| 门禁系统 | 国产优质 | 门禁一体机、门禁锁、电源、双控控制器 前门门禁兼容钉钉门禁管理功能 | 套 | 1 |

注：预算8万元，质保三年。

#### 包二、机房环境监控系统

| 序号 | 名称 | 参照品牌 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动环综合管理平台 | 国产优质 | 1、 千兆以太网口数≥2个； 2、 支持对接市电监测模块、三相电量仪、UPS、蓄电池、柴油发电机等动力系统，实现对机房动力系统的实时监测； 3、 支持接入温湿传感器、精密空调、漏水传感器等，实现对机房环境状态的实时监测； 4、 支持接入门禁、门磁、烟雾传感器、视频等，实现对机房安全状态的实时监测； 5、 支持接入智能PDU，实现对配电单元远程管理和控制； 6、 支持用电安全系统、空间节能系统、环境系统、消防系统、动力系统、安防系统，可同一平台直接添加所需子系统（提供界面截图并加盖公章）； 7、 支持根据客户机房实际环境进行3D图形化展示； 8、 支持大屏展示，向管理人员展示整体机房整体运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、电力系统、温湿度情况、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，实现管理可视化 9、 支持多种告警模式，包括电话告警、短信告警、声光告警、APP告警、WEB告警、阿里钉钉、微信告警等。 10、支持多分支机房统一管理，支持本地局域网部署和跨互联网远程部署，通过动环系统可以对所有分支的接入传感器和物联网关进行统一集中管理，包括统一策略配置、统一运行状态查看、统一数据分析。（提供界面截图并加盖公章） 11、支持远端云守护服务，告警信息一段时间未处理，系统自动将告警信息发送到远端云平台，由我司值守人员第一时间通知到运维人员（提供界面截图并加盖公章） 12、支持与视频监控对接，实现视频弹窗告警，联动抓拍；支持内置视频中心；支持实时录制告警发生的全过程，并内置视频中心随时查看，实现告警回溯。 | 套 | 1 | 集中实时监控 远程维护管理 故障预警通知 历史数据查询 支持机房无人值守 对UPS、精密空调、漏水、温湿度、安防、门禁、消防、烟雾传感器等设备进行实施监控 含UPS接口软件、精密空调接口软件 |
| 2 | 设备接入展示模块 | 国产优质 | 1、支持本地供电、双绞屏蔽线供电 2、支持监控电流：＜4mA，支持火警电流：＜30mA 3、支持继电器干接点输出，监控时输出开路，报警时输出短路（用户可以自行设定） 4、支持指示灯提示，正常情况绿灯灯常亮，检测有烟雾异常时红灯闪烁 5、支持自动报警且报警音量：＞80dB（正前方3m内） | 项 | 1 | 消防监测接口软件 |
| 3 | 短信/语音二合一模块 | 国产优质 | 1、支持移动、联通、电信SIM卡，支持短信、电话报警 2、默认配置本地电源供电 3、支持内置后备电池，保证停电后可以正常工作 | 个 |  | 监控系统配套模块 |
| 4 | 声光告警器 | 国产优质 | 1、支持RS485接口 2、可联动物联网平台实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光二种警报信号。 | 个 | 1 | 监控系统配套模块 |
| 5 | 红外微波双鉴探测器 | 国产优质 | 1、采用微波+被动红外+人工智能的智能三鉴探测器； 2、采用开关量输出； 3、联动监控，门禁检测区域内是否有人出现 | 台 | 1 | 监控系统配套模块 |
| 6 | 电量检测仪 | 国产优质 | 1、用于机房动环监测中检测停电事件； 2、支持RS485/Modbus 输出； 3、搭配的数据采集器或者采集主机也需要接 UPS，以保证市电停后也能正常工作。 | 台 | 1 | 监控系统配套模块 含市电监测接口软件 |
| 7 | 漏水检测模块 | 国产优质 | 1、 漏水反应时间≤2S 2、 支持至少检测200米距离范围的漏水情况 3、 支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆 4、 支持本地12~24VDC供电 5、 支持告警时输出阻抗<50Ω，负载电压＜60V，负载电流＜300mA 6、 存储温度-40°C 至60°C，工作温度-20°C 至50°C，湿度5%到95%（无冷凝） 7、 支持兼容两芯或四芯测漏传感电缆 8、 支持不同档位触发报警的进水量设置，以适应不同环境下的漏检测 9、 支持通过干节点等方式接入数据采集器 10、 支持被机房动力环境监测系统管理、配置、展示 11、 为保证兼容性与统一管理，与机房动力环境监测系统同一品牌 12、 配备不定位漏水线缆 | 台 | 4 | 监控系统配套模块 含漏水监测接口软件、漏水检测线缆 |
| 8 | 温湿度传感器 | 国产优质 | 1、 支持温度、湿度数据采集与上报的机架式温湿度传感器 2、 支持采集温度范围：-10℃～70℃；误差<±0.3℃，在25℃时测试 3、 支持采集湿度范围：5％～95％RH（无凝露）；误差<±3%RH，在25℃时测试。 4、 支持液晶显示：显示当前温度，湿度，网络连接状态。 5、 支持RS485接口：通信协议：MODBUS-RTU 协议；波特率：默认9600；可选2400、4800、9600、19200bit/s；数据格式：N,8,1； 6、 设备管理：支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名 7、 支持分组管理，要求不低于6级分组，包括地区、楼栋、楼层、部门、具体位置等 8、 支持联动空调、加湿器、除湿器实现自动化控制 9、 支持Web端、APP端远程查看温湿度传感器数据，以及远程调节温湿度阈值 10、 采集当前环境温度数据，通过RS485方式进行数据回传，于平台上转化为可视化展示 11、 为保证兼容性与统一管理，要求本次招标的设备与动环监测系统为同一品牌 | 台 | 4 | 监控系统配套模块 含温湿度监测接口软件 |
| 9 | 安装配件 | 国产优质 | 1、一台物联网POE交换机 2、12个串口服务器，2个IO转发服务器 3、100米双绞线缆 | 项 | 1 |  |
| 10 | 监控电视机 | 国产优质 | 55寸，含附件 | 套 | 1 |  |
| 11 | 半球网络摄像机 | 国产优质 | 1080P | 台 | 4 |  |
| 12 | 网络硬盘录像机 | 国产优质 | 8路网络硬盘录像机，含6TB以上硬盘 | 台 | 1 |  |

注：一套，国产，预算7万元，质保三年。。

包三、急救转运呼吸机

用于院外、院内的急诊病人进行转运途中的呼吸生命支持。

1  气动电控型呼吸机

2 ▲具有中文语音智能导航系统和多种智能报警功能

3 可选配呼吸抢救面罩、吸痰、供氧为一体的三合一功能

4	▲ 呼吸模式：IPPV, Demand flow按需控制模式等，有气管插管和无创通气一键切换功能。

5 可选择装备便携急救包或转运支架，并可固定于急救车或移动支架上。

6 工作压力:2.7 ～ 6.0bar

7 主机重量: ≤600克

8 吸呼时间比:1：1.67固定不可调

9 潮气量：100ML ～  1100ML

10 每分钟呼吸流量（MV）:连续可调 从3～ 16升/分钟

11 呼吸频率:连续可调 从10～30次/分钟

12 监测指标：气道压力(0-60cmH2O)，气道阻塞，电池电量，气源压力等

13 最大呼吸压力:20或者45mbar可调

14 呼吸机气源连接管道接头规格:外螺纹9/16-18

15 呼吸软管接头:外Φ15mm/内Φ20mm

16 ▲可充电锂电池，可连续使用12小时以上。

17 ▲设备必须通过欧盟EN1789车载测试，抗震防摔，出具测试报告和证书

18 操作界面带有触摸点设计，方便黑暗弱光等环境下操作使用

19 ▲具有参数调节色块指示，便于救护人员快速合理选择安全的通气模式

20 防水保护等级:IPX4，通过盐雾试验并提供证书

21 通过FDA或CE认证，提供证书

22 ▲厂家在四川设有固定办事机构，设备主机保修两年，设备维护时厂家需提供备用机

注：一台，国产，预算9.8万元。

包四、可视硬性喉镜

1、显示器能上下0º～130º、左右0º～270º转动。

2、 ▲TFT显示屏尺寸≤3.0″，线素≥720*480，非触摸屏，防止屏幕污染

3、茎管有效长度：400mm镜管直径：≤3.0mm。

4、标配吹氧接头，可在插管的同时给氧。

5、▲可塑性管芯弯曲弧度角：80＞R＞50。

6、硬管无需经过受热、高压，可根据临床需求做复位，避免产品寿命过度损耗。。

7、视场角:80º±15%。

8、▲景深：3-100mm。

9、摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源。

10、具备拍照、摄像功能

11、纺锤型短手柄设计，握持舒适。

12、▲双环卡槽的设计，保证信号和电流的传输。

13、▲具有专利的特殊防雾功能。

14、内置可充电式锂电子聚合物电池。

注：一台，国产，预算4.9万元。

包五、除颤监护仪

1.▲具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

2.整机带电极板、电池的重量不超过6kg。

3.▲除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量360J。

5.▲除颤充电迅速，充电至200J<5s。

6.可升级选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式，可选慢速起搏功能。

7.可升级CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

8.心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

9.可选配血氧饱和度，无创血压和呼末二氧化碳监护功能。

10.可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

11.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

12.成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

13.▲支持中文操作界面、AED中文语音提示。

14.彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

15.50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

16.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

17.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于360J）、屏幕、按键检测。

18.可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

19.符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

20.▲符合欧盟救护车标准EN1789:2007，具备良好的防水性能，防水级别IPX4。

21.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

注：一台，国产，预算4.8万元。